## inventarisatie
Merk | Type | Omschrijving | Materiaal | artikelnummer | verwerkingsmethode | Parameters verwerkingsmethode | verwerkingsmethode alternatief | Parameters verwerkingsmethode alternatief | meerdere malen verwerkt | Visuele beoordeling* | Tactiel** | Waterdoorlaatbaarheid*** | Beoordeling | aanvullingen (bv onmschrijving resultaten proces, aandachtspunten etc)
|  | (type product (bijv. jas, coverall), kleur) |  |  |  | (bijv. 121 °C 15 min., 25 kGy |  | (bijv. 121 °C 15 min., 25 kGy | toelichting (bijv. hoeveel keer bruikbaar, wanneer niet meer) | goed/fout (incl. reden) | goed/fout (incl. reden) | goed/fout | geschikt/ongeschikt
Hagi tech | isolatiejas |  |  | HY1503 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x (na 2x niet bruikbaar, nat)
EMD | isolatiejas |  |  | 95145-V | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x (na 2x niet bruikbaar, nat)
EUROguard | isolatiejas |  |  | 6679 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 2x
Steri Bata | isolatiejas |  |  | 1304214NS | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 2x
Barrier | isolatiejas |  |  | 68000725-00 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x (na 2x niet bruikbaar, scheurt) | lijkt iets ingedroogd | voelt iets kreukelig
onbekend | isolatiejas endoscopie | maat xl |  | 145201 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 3x
onbekend | isolatie jas endoscopie | maat m |  | 155117 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 3x
Onbekend | onbekend | bezoekersjas |  | 49453 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 0x (na 1x niet bruikbaar, niet spatwaterdicht)
D Care | isolatiejas |  |  | 316191 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x (na 2x niet bruikbaar, nat)
Emdamed | isolatiejas |  |  | 95247 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 3x
Mediq Medeco | isolatiejassen | blauw | non woven | 3025544 en 3025542 | reinigen | 60°C, 50 min |  |  | 2 x herverwerkt, 3 x niet meer bruikbaar | goed | goed | goed | geschikt | zie bijlage (PDF bestand)
Emdamed | isolatiejas | isolatiejas | SMS | diverse | kledingwasmachine/droger | 65°C, 15 min, zeep |  |  | niet getest | goed | goed | goed (waterkolomtest) | geschikt
Sontara Medical Industry | onbekend | beschermende jas, eenmalig gebruik | vlies, polypropyleen | 25005114/25005116 | wasmachine/wasdroger | 70°C, 65 min (in wasnet) 60°C, 30 min (wasdroger) |  |  | 3x markering I, II of III op de boord van de jas. Bruikbaar indien intact. | geen krimp (wel kreukels) , naden intact boorden intact, 25% uitval door kapotte getrokken strikken en scheuren | boorden goed strikken goed | nieuw 75 sec, 1x was 30 sec, 2x was 29 sec, 3x was 30 sec | geschikt | gewassen jassen worden gebruikt in combinatie met halterschort
SMS | non woven met manchet | blauw | non woven |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | onbekend | goed, materiaal integriteit intact | goed, materiaal integriteit intact | goed, waterafstotend getest | geschikt | Ik kan alleen aangeven dat alle jassen NIET PE-gecoat zijn. PE-gecoaten (waterdicht) zijn niet te steriliseren met stoom of waterstofperoxide. Het plastiek smet of is niet doorlatend.
Endomed | non woven met manchet | blauw | non woven |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | onbekend | goed, materiaal integriteit intact | goed, materiaal integriteit intact | goed, Waterafstotend getest | geschikt | Ik kan alleen aangeven dat alle jassen NIET PE-gecoat zijn. PE-gecoaten (waterdicht) zijn niet te steriliseren met stoom of waterstofperoxide. Het plastiek smet of is niet doorlatend.
Dcare | non woven met manchet | geel | non woven |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | onbekend | goed, materiaal integriteit intact | goed, materiaal integriteit intact | goed, Waterafstotend getest | geschikt | Ik kan alleen aangeven dat alle jassen NIET PE-gecoat zijn. PE-gecoaten (waterdicht) zijn niet te steriliseren met stoom of waterstofperoxide. Het plastiek smet of is niet doorlatend.
PP Professional | ref 25305744 | isolatiejas geel |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | gesmolten | n.v.t. | n.v.t. | ongeschikt
Emdamed | NW SMS/EMD 95247 | isolatiejas blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | gesmolten | n.v.t. | n.v.t. | ongeschikt
CMT | 528014 | jasschort geel |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | gesmolten | n.v.t. | n.v.t. | ongeschikt
Klinion | 522210 | jasschort blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | ziet er goed uit; geen beschadigingen | Bij wrijving wel doorlaatbaar. Maar dat was voor sterilisatie ook al wel denkbaar | goed | geschikt
Klinion | 522240 | isolatiejas medium |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | gesmolten | n.v.t. | n.v.t. | ongeschikt
Klinion | ref 71429 | isolatiejas blauw 125 cm |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | gesmolten | n.v.t. | n.v.t. | ongeschikt
Halyard | BEOPM 0005 | OK jas XXL blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | ziet er goed uit; geen beschadigingen |  | goed | geschikt
Guardian | 81109 SmmmS | OK jas M blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | ziet er goed uit; geen beschadigingen |  | goed | geschikt
onbekend | 354533-P | OK jas L blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | ziet er goed uit; geen beschadigingen |  | goed | geschikt
onbekend | 354543-P | OK jas XL blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  |  | ziet er goed uit; geen beschadigingen |  | goed | geschikt
Medica Europe | isolatiejas | isolatiejas blauw + manchet met velco kraag | SMS | 6667 | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  | tot nog toe één maal hergebruik, nog niet ingezet | goed, de meeste althans | goed | goed | geschikt
Medica Europe | OK jas niet steriel | ok jas blauw | BASIC pro XL-XL jas | 6696 | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  | tot nog toe één maal hergebruik, nog niet ingezet | goed, de meeste althans | goed | goed | geschikt
Medica Europe | isolatiejas | isolatiejas met touwtje | SMS, NS, 25grs, strings | 6580 | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min |  |  | tot nog toe één maal hergebruik, nog niet ingezet | goed, de meeste althans | goed | goed | geschikt
Sontara Medical Industry |  | beschermende jas eenmalig gebruik | vlies, polypropyleen | 25005114/25005116 | reinigen | wasmachine 70°C, 65 min (in wasnet) wasdroger 60°C, 30 min |  |  | 3x markering I, II of III op de boord van de jas. Bruikbaar indien intact. | geen krimp (wel kreukels) , naden intact boorden intact, 25% uitval door kapotte getrokken strikken en scheuren | boorden goed strikken goed | nieuw 75 sec, 1x was 30 sec, 2x was 29, 3x was 30 sec | geschikt | gewassen jassen worden gebruikt in combinatie met halterschort
Emdamed | EMD 95133 XL | isolatiejas, non woven, blauw, eenmalig gebruik | non woven PPS | EMD95133 | reinigen | wasmachine 60°C, 75 min (in wasnet) wasdroger 60°C, 30 min |  |  | 3x markering I, II of III op de boord van de jas. Bruikbaar indien intact. | geen krimp, wel kreuk. Naad bij aanhechting buikstrik is kwetsbaar. | Elastiek in boorden in goede staat. Beschadigingen niet zozeer door wasproces, wel door gebruik. | Nieuw ca. 45 sec, 1x was 30 sec. Meerdere keren nog te testen | twijfelachtig | Gewassen jassen worden nog niet ingezet. Bij test op doorlaatbaarheid van druppels (jas ligt op tissue is er geen verschil tussen doorlaabaarheid, echter druppel zakt vrijwel direct door de stof. Volgens methode RIVM (zak van de jas maken) begint het ater te druppen zodra je voelt of het al nat wordt. Al met al sowieso niet zo'n geschikte jas om vocht tegen te houden. Echter nu geen alternatief voorhanden.
Emdamed | Isolatiejas Q plus nonwoven, blauw SMMS. EMD 95144-V | isolatiejas Q plus nonwoven, blauw SMMS. EMD 95144-V | non woven, tricot manchet met klittenband | EMD 95144-V | stoomsterilisatie | 134°C | wasmachine | kledingwasmachine op 60 graden met zeep. Kwam goed uit wasmachine | 134 graden 3x verwerken, daarna weg | SMMS materiaal is sterk, geen beschadigingen enz. | klittenband intact, zo ook manchet. Komen droog uit sterilisator | goed: spattest uitgevoerd, water bleef op schort zitten | geschikt | Verwerkingsmethode alternatief in wasmachine is geen capaciteit voor, daarom keuze voor sterilisatie op 134 graden. Jassen worden per 4 stuks verpakt in nonwoven verpakking.
Endamed | Isolatiejas pullover SMS geel | isolatiejas pullover SMS geel, Knittend cuff | SMS jas met tricot manchet | EMD 95031 | stoomsterilisatie | 134°C | wasmachine | kledingwasmachine op 60 graden met zeep. Gele schort kwam pluizig uit wasmachine | 134 graden 3x verwerken, daarna weg | SMS geel materiaal is veel minder sterk, daardoor meer kans op scheuren | minder goed, touwtjes vaak kapot getrokken, soms gaatjes | goed: spattest uitgevoerd, water bleef op schort zitten | geschikt, maar gebruiker moet voorzichtig met schort omgaan, dus touwtjes strikken en daarna voorzichtig los trekken. | Verwerkingsmethode alternatief in wasmachine is geen capaciteit voor, daarom keuze voor sterilisatie op 134 graden. Jassen worden per 4 stuks verpakt in nonwoven verpakking.
Endamed |  |  |  |  | stoomsterilisatie | 134°C | [7 empty] | Ervoor gekozen om isolatiejassen niet her te verwerken. In plaats daarvan hebben wij stoffen schorten laten maken welke na gebruik naar de wasserij gaan. Wel hebben wij eenmalig een aantal disposable jassen proef gesteriliseerd. Het zijn jassen van Endamed, welke wij zonder problemen op 134° hebben gesteriliseerd. Maar omdat het na gebruik op de juiste manier opvouwen lastig is, hebben wij niet voor deze methode gekozen.
Molnycke Healthcare |  | operatiejas Ultimate HP | sms lichtblauwe OK jas met witte manchetten |  | stoomsterilisatie | 134°C |  |  | 1 x | goed | goed/fout (incl. reden) | Infectiepreventie moet dit nog beoordelen
naamloze SMS jassen |  |  | sms lichtblauwe OK jas met witte manchetten |  | stoomsterilisatie | 134°C |  |  | 1x | goed | goed | Infectiepreventie moet dit nog beoordelen
D-Care B.V. | 317024 | operatiejas, disp geel, 135X118CM E-LINE | opgevraagd nog geen reactie van D-Care | 317024 | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd
D-Care B.V. | 317022 | bezoekersjas tricot, manchet non-woven, blauw | opgevraagd nog geen reactie van D-Care | 317022 | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd | nog niet uitgevoerd
Sinomed |  | isolatiejas, blauw, n. woven antistat. |  | 101265 | n.v.t. | [8 empty] | Hierbij onze isolatiejassen welke wij in gebruik hebben.Wij hebben nog geen testen uitgevoerd mbt herverwerking.
Emdamed |  | isolatiejas, n. woven manchet blauw XL |  | 200903 | n.v.t. | [8 empty] | Hierbij onze isolatiejassen welke wij in gebruik hebben.Wij hebben nog geen testen uitgevoerd mbt herverwerking.
Mediq |  | jasschort cytost L mouw gell med 522240 |  | 101253 | n.v.t. | [8 empty] | Hierbij onze isolatiejassen welke wij in gebruik hebben.Wij hebben nog geen testen uitgevoerd mbt herverwerking.
Medica Europe- EurogGard | 6580 | isolatiejas , blauw | SMS | 800906 | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 5 | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Molnycke | 680105 | barrier SP |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 5 | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Dcare | 317150 | Blauwe isolatiejas |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 5 | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Emdamed | EMD 95247 | isolatie jas NW SMS blauw | SMS |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 5 | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Emdamed | EMD 95144 | Isolatiejas Q plus NW SMMS blauw | SMMS |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 5 | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Emdamed | EMD 95136 | Blauwe isolatiejas NW PE coated blauw |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 1 | fout (gesmolten) | fout (gesmolten) | nvt | ongeschikt
Portugal Oasi | 683041 | Donker blauwe isolatiejas met klittenband in de mnek en koordjes om middel. Witte manchetten |  |  |  | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | goed, nog maar 1 x herverwerkt getest en in orde. | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Sinomedik | REF N602-25 | Blauwe isolatiejas, klitteband in nel en koordjes rondom middel. Witte manchetten |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | goed, nog maar 2x herverwerkt getest en in orde | goed | goed | goed | geschikt | Jas na hersteriliseren steeds vergeleken met een nieuwe jas. Gekeken naar vervormingen (krimpen, naden intact, trekkracht in orde (stevigheid van het materiaal), klitteband / koortjes in tact
Molnyke | 660106 | barrier HP, extra potectie |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 1 | fout, plastic (extra protectielaag binnenkant jas gesmolten) |  |  | Ongeschikt, vanwege smelten van plastic. Verwijderen plastic na gebruik en dan steriliseren zou een oplossing kunnen zijn
Molnyke | 613100 | protective apron |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 1 | fout, gesmolten |  |  | ongeschikt
Emdamed | 95783 | doktersjas |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 3 min | n.v.t. | n.v.t. | 1 | fout, drukknopjes gesmolten
Endamed | EMD 95126 | overall donkerblauw | non-woven |  | stoomsterilisatie | 135°C | geen |  | nog niet bekend. De verwachting is dat slijtage eerder zal optreden door gebruik dan door sterilisatie. | goed | goed | goed | geschikt | Hiernaast allerlei overalls en overjassen van onbekende merken. Alles van non-woven komt goed uit de sterilisator.
Sinomedik | N302-25 | isolatiejas blauw | non-woven |  | stoomsterilisatie | 135°C | geen |  | nog niet bekend. De verwachting is dat slijtage eerder zal optreden door gebruik dan door sterilisatie. | goed | goed | goed | geschikt | Hiernaast allerlei overalls en overjassen van onbekende merken. Alles van non-woven komt goed uit de sterilisator.
ConforCover | 12321600 | protectie PP jas maat XXL kleur wit | polypropeen | 3FPRO180508 | [9 empty] | jassen worden niet herverwerkt
CMT | 1058534 | PP non-woven latexfree jas kleur wit | polypropeen, non-woven | 815277 | [9 empty] | jassen worden niet herverwerkt
Emdamed | EMD 95126 | overall non woven donkerblauw | non woven | 95126 | [9 empty] | jassen worden niet herverwerkt
Endamed |  | jas |  |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min |  |  | onbekend | goed |  | waterdruk 10 cm (norm: ≥25 cm) | ongeschikt | Maar toch in gebruik genomen omdat er niets beters is.
MDLZ |  | jas |  |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min |  |  | onbekend | goed |  | waterdruk 110 cm (norm: ≥25 cm) | geschikt
Malyard |  | jas |  |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min |  |  | onbekend | goed |  | waterdruk 40 cm (norm: ≥25 cm) | geschikt
CHT |  | jas |  |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min |  |  | onbekend | goed |  | waterdruk 0 cm (norm: ≥25 cm) | ongeschikt
Klinion |  | jas |  |  | stoomsterilisatie | 121°C, 15 min |  |  | onbekend | fout, jas is aan elkaar vastgesmolten |  | waterdruk 160 cm (norm: ≥25 cm) | ongeschikt
Emdamed | jas met omslag | jas blauw |  | 95144-V | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x | goed | goed | goed | geschikt
Plysjop BV |  | coverall wit | SMS | 4000-type5-6 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x | goed | goed | goed | geschikt
Molnlycke |  | jas geel |  | 1921-20 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x | goed | goed | goed | geschikt
CMT | jas met rits | jas wit |  | 817299 | stoomsterilisatie | 121°C |  |  | 1x | goed | goed | goed | geschikt
Emdamed |  | Q plus isolatiejas |  |  | stoomsterilistaie | 134°C, 5 min |  |  | 1x (tot nu toe) | goed | goed | goed: waterdruk 25 cm (norm 20 cm) | geschikt
Medline |  | operatiejas |  |  | stoomsterilisatie | 134°C, 5 min |  |  | 1x (tot nu toe) | goed | goed | goed: waterdruk 33 cm (norm 20 cm) | geschikt
Emdamed | Q plus, nonwoven met manchet |  |  | EMD 96144 | H202 verneveling | Nocospray® 2, Oxy`pharm® |  |  |  | goed | goed | goed | geschikt | effectiviteit decontaminatie is getest door PCR test op SARS-CoV-2 test op waterafstotende eigenschap: 10 ml water op schort laten lopen en gedurende 3 minuten bepalen of het water door het schort dringt materiaal schort, mouwen en fixatieband is manueel en visueel gecontroleerd op rek, stevigheid en functionaliteit
Emdamed |  |  |  | EMD 95033 | H202 verneveling | Nocospray® 2, Oxy`pharm® |  |  |  | goed | goed | goed | geschikt | effectiviteit decontaminatie is getest door PCR test op SARS-CoV-2 test op waterafstotende eigenschap: 10 ml water op schort laten lopen en gedurende 3 minuten bepalen of het water door het schort dringt materiaal schort, mouwen en fixatieband is manueel en visueel gecontroleerd op rek, stevigheid en functionaliteit

## toelichting
beoordelingscriteria (Bron: RIVM herverwerking disposable isolatiekleding versie 1.1 06042020)
visueel: | krimp
intacte naden
beschadigingen (scheurtjes, gaatjes, loslatende tape op naden ed)
…..
tactiel: | functionaliteit sluiting (rits, klittenband etc)
elastiek in boorden
niet droog
…..
waterdoorlaatbaarheid: | Na een wasbeurt / sterilisatie worden een aantal pakken binnenste buiten als een zak met water gevuld en wordt de waterdoorlaatbaarheid geoordeeld: hoe lang duurt het voor het water er doorheen komt in vergelijking met onbehandelde exemplaren.