## Blad1
Verzameldocument opmerkingen uit de gremia tav 1e concept SFERD 6.0 (geanonimiseerd)
Pagina | Alinea / Regel | Opmerking waar het voorstel betrekking op heeft | Wens of suggestie voor wijziging/aanpassing | Verwerkt | Opmerking SFERD
2 | 66 | Extra spatie tussen deze en update |  | Ja
2 | 67 | .. IGJ dat … | .. IGJ die .. | Ja
2 | 67 | WIP richtlijn | WIP-richtlijn | Ja
2 | 70 | zullen gaan herzien worden | Worden herzien | Ja
3 |  | Voorwoord, participerende beroepsverenigingen | Mijn advies zou zijn SRI uit dit rijtje te halen in de definitieve versie. De partijen binnen sRI die actief zijn in de richtlijn ontwikkeling die (in)direct relevant zijn bij scopen worden al genoemd (FMS met de relevante wetenschappelijke verenigingen en RIVM). In een tekst daarboven zag ik al dat benoemd stond dat WIP richtlijnen herzien gaan worden naar SRI. | Ja
4 | 158 | In principe door het hele document. Op de ene plaats is het programma van eisen en op de andere plaats staat pakket van eisen. | Eenduidigheid overal. | Ja
4 | 190 | Deze regel valt in het onderschrift |  |  | Layout wordt vlak voor publicatie aangepast
4 | 73 | Voorbeeld vrijgaveformulier endoscopie | Naam dekt de lading niet. Het is geen vrijgaveformulier voor endoscopie maar voor de apparatuur in endoscopen reinigingen desinfectie unit. Verder stel ik voor om voor de endoscopen een apart vrijgaveformulier te maken. | Ja | woord "endoscopie" verwijderd uit bijlage 5
5 | 192-207 | streepjes niet gelijk en op dezelfde hoogte |  |  | Layout wordt vlak voor publicatie aangepast
5 | 203 | Voorbeeld PvE Droogkasten Aandachtspunten voor het opstellen | Waarom staat "aandachtpunten voor het opstellen" niet bij de andere PvE's. Zie bijlage 15 en 16. Advies: verwijderen. | Ja
6 | 243 | De 243 endoscopendroogkast is, zoals gedefinieerd in de MDR, een “toebehoren van een medisch 244 hulpmiddel” en dienen te voldoen aan de eisen van de MDR. MDR kent een overgangsperiode. Nieuwe apparatuur moet voldoen aan MDR. | Weglaten stuk: en dienen te voldoen aan de eisen van de MDR. | Ja
6 | 229 | Geen melding van droogkasten | …. automatisch reinigings- en desinfectieapparaat en droogkast, | Ja
6 | 230 | Geen melding van droogkasten | … reinigings-, desinfectie en droogproces oplevert. | Ja
6 | 233 | Geen melding van droogkasten | waar de endoscopendesinfector en scopendroogkast in gebruik is | Ja
6 | 238 / 239 | een kast waarin de scoop nat in kan.. | waar de endoscopendesinfector en scopendroogkast in gebruik is | Ja
6 | 212/237 | endoscopendroogkast | is ook een medisch apparaat, net als de bewaarkast. Wordt niet zo benoemd. | Nee | Droogkast valt niet binnen de definitie van een medisch hulpmiddel maar kan worden gezien als toebehoren van medisch hulpmiddel. Deze moeten ook voldoen aan de MDR
6 | 238 | Deze zin loopt niet. | Waarin … nat kan worden geplaatst | Ja
6 | 245 | endoscoopdroogkast is enkelvoud | en dient | Ja
6 | 252 | Directie is volgens mij met een kleine letter | directie | Ja
6 | 267 | layout onderaan de pagina |  |  | Layout wordt vlak voor publicatie aangepast
6 | 218 | komt echter overeen | Echter weglaten. Uitleggen dat we in NL onderscheid maken tussen droogkast en bewaarkast en dat de Norm alleen spreekt over een storage cabinet en dat dat overeen komt met een droogkast. | Ja
6 | 243 |  | het woord echter weglaten | Ja
6 | 212/ 237 | Endoscopendroogkast medisch hulpmiddel | Waarom wordt een bewaarkast wel genoemd als een Medisch apparaat en een Endoscopendroogkast niet mijns inziens hoort deze hier ook onder vallen. Er zit een stekker aan en behoort tot de inventaris van de MT ( technisch beheerder), de DSRD is eindverantwoordelijk . | Ja
7 | 279 | .. endoscopendesinfectoren of -drookast te .. | .. endoscopendesinfectoren of -drookasten te .. | Ja
7 | Logboek | Willen wij in deze tijd nog een geschreven versie? |  | ja
7 | 275 | had kunnen leiden of zou kunnen leiden | had kunnen leiden of zou kunnen leiden is twee keer het zelfde. Zou kunnen weglaten. | Nee | Dit is de officiële definitie van IGJ
7 | 306 | welke | welke vervangen door die | Ja
7 | 322 | vrijgave, functioneel | komma verwijderen | Ja
7 | 300-303 | Definitie Streefnorm | Deze defintie komt uit de WIP-RL 'Flexibele endoscopen' (RL is leidend voor de SFERD). De toevoeging ' Er geldt een implementatietermijn van 1-2 jaar bij een middelgrote aanpassing en van 5-10 jaar bij een grote aanpassing' is echter weggevallen -> toevoegen | Nee | SFERD: op basis van risicoinschatting door de zorginstelling. Ook SRI afwachten.
7 |  |  | Opnemen in begrippenlijst Voorreinigingsmeubel | Nee | geen definitie bekend
7 | Alle | Alle regels standaard laten beginnen met het dikgedrukte woord | Een gebruiker is een specifiek opgeleide etc, etc | Nee | Wordt het niet duidelijker van
9 |  | De afkorting SRI ontbreekt | Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) toevoegen | Ja
9 |  | Afkortingen worden in tekst gebruikt | aanvullen met afkortingen CSD MT KF en H en I | Nee | Afkortingen komen niet meer voor in de tekst
11 | 437 | Gram negatieve en Mycobacteriën (hoofdletters en aan elkaar) | gramnegatieve staven, mycobacteriën | Ja
11 | 447 | Mycobacteriën | mycobacteriën | Ja
11 | 1.1 | Dit document gaat voornamelijk over het opnieuw verwerken van GI-scopes. Helemaal aan het begin van het document moet worden verduidelijkt dat flexibele scoop die in steriele holtes terechtkomt, zoals cystoscopen, utereteroscopen, nefroscopen en choledochoscopen niet wordt gedekt door het SFERD-handboek en dat ze volgens Spaulding moeten worden gesteriliseerd Een zin kan worden ingevoegd in 1.1 of bij voorkeur een nieuwe alinea kan worden toegevoegd in 1 met de tekst voorgesteld in de volgende kolom Er is een versnelde trend over de hele wereld om te verduidelijken dat nu de juiste opwerkingstechnologie, met name H2O2, beschikbaar is, om de vereiste te versterken om alle hulpmiddelen die steriele holtes binnenkomen te steriliseren. Voorbeelden van recente internationale en Europese aanbevelingen waarnaar kan worden verwezen en die worden gebruikt om deze richtlijnen te schrijven, zijn: - The British Society of Gastroenterology guidance for decontamination of equipment for gastrointestinal endoscopy (2016) /page 5 - WHO guidelines – Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities (2016) / Page 82 table 12; Type of endoscopic procedures - WFHSS guidelines https://wfhss-guidelines.com/reusable-medical-device/ - Spaulding classification paragraph - The French sterilization and hygiene societies have also co-published a statement which is particularly insightful : Avis de la société française des sciences de la stérilisation et de la société française d’hygiène hospitalière relatif aux dispositifs médicaux réutilisables devant être utilisés stériles – juin 2016 | Subparagraaf in te voegen in 1 – bijvoorbeeld nieuwe 1.2 De verwijzing naar de Spaulding-classificatie op pagina 26 moet worden ingevoegd onderaan de pagina waarop de nieuwe alinea wordt toegevoegd. De voorgestelde tekst en verwijzing zijn als volgt. 1.2 Uitsluitingen Flexibele endoscopen die normaal steriele lichaamsholten binnendringen, worden beschouwd als "kritieke apparaten" volgens de Spaulding-classificatie(1) en moeten worden gesteriliseerd met een sterilisatiemethode bij lage temperatuur, zoals waterstofperoxide verdampt met gasplasma(2), (3), (4) . Volgens ISO 17664-1(5) en ISO 14937 (6) moet echter door de fabrikant van het medische hulpmiddel worden aangetoond dat het specifieke hulpmiddel efficiënt en veilig kan worden gesteriliseerd. Dit vereist bewijs dat aan het sterilisatieniveau van 10-6 volgens overkill-principes kan worden voldaan en dat de herverwerkte flexibele scope volledig functioneel en veilig blijft na herhaalde herverwerking gedurende zijn hele levensduur. Voorbeelden van dergelijke endoscopen die sterilisatie vereisen, omvatten choledochoscopen, die welke worden gebruikt voor translumenale endoscopische chirurgie met natuurlijke opening, cystoscopen, utereteroscopen en nefroscopen. Het SFERD-handboek geeft geen details over de sterilisatie van de bovenstaande categorieën invasieve flexibele endoscopen, hoewel de procedures voor reiniging en desinfectie voorafgaand aan sterilisatie wel van toepassing zijn: (1)Foot note In 1968 Spaulding drew up a cleaning, disinfection and sterilisation scheme for medical appliances, based on the risk of infection for the patient. Spaulding operated on the basis of 3 categories: critical, semi critical and non-critical. Critical means that a there is substantial risk of infection for the patient when the medical appliance is contaminated with micro-organisms. In these cases sterilisation is necessary. Semi critical means that the risk of infection for the patient is lower and disinfection of the medical appliance is enough, while for non-critical cases cleaning is sufficient. (2) World Health Organization. (‎2016) Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities (2016) / Page 82 table 12; Type of endoscopic procedures (3) The British Society of Gastroenterology guidance for decontamination of equipment for gastrointestinal endoscopy (2016) /page 5 (4) Avis de la société française des sciences de la stérilisation et de la société française d’hygiène hospitalière relatif aux dispositifs médicaux réutilisables devant être utilisés stériles – juin 2016 (5) ISO 17664-1:2021 - Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 1: Critical and semi-critical medical devices (6) ISO 14937:2009 - Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices | Nee | cystoscopen, ureteroscopen, nefroscopen en choledochoscopen passeren een niet steriel gebied en behoeven derhalve niet steriel te zijn voor gebruik. Indien men de voorkeur geeft aan sterilisatie en de fabrikant dit toestaat, dan kan dit uiteraard.
11 | 452 | Er is op meer getest. TBC ook vaak | Geef aan: op o.a. | Ja
11 | 454 | Dit is niet waar! Er zijn ook infecties geweest veroorzaakt door atsen en verplging | Deze zin weghalen. | Ja
11 | 437 | Gram negatieve staven | gram-negatieve staven (gram zonder hoofdletter) | Ja
11 | 437 | Overdracht van hepatitis C | Veranderen in: overdracht van het hepatitis C-virus (hepatitis C is de ontsteking en het hepatitis C-virus wordt overgedragen.) | Ja
11 | 437 | Mycobacteriën | mycobacteriën (zonder hoofdletter) | Ja
11 | 447 | Mycobacteriën | mycobacteriën (zonder hoofdletter) | Ja
11 | 474 | Toezicht | toezicht (zonder hoofdletter) | Ja
11 | 437 | Overdracht van hepatitis B | Veranderen in: overdracht van het hepatitis B-virus (hepatitis B is de ziekte en het hepatitis B-virus wordt overgedragen.) | Ja
12 | 501 | Indien single-use hulpmiddelen beschikbaar zijn voor endoscopen of sondes dan hebben deze de voorkeur. --> is dit nog houdbaar, ikv duurzaamheid? | Regel eruit halen. | Ja | SFERD: weggehaald als algemeen punt tbv organistie. Wel opgenomen bij paragraaf 5.2
12 | 502 | Dit conflicteert met de Green Deal Duurzame Zorg, waarin is opgenomen reusable tenzij. | Eventueel toelichten wat wel en geen risico volle hulpmiddelen zijn. | Ja | Zin in weggehaald. Hulpmiddelen nader gespecificeerd in paragraaf 5.2
12 | 1.3 | Waarom geen experts van de leveranciers? |  | Nee | SFERD wil onafhankelijk blijven.
12 | 490 | Stuurgroep | stuurgroep (zonder hoofdletter) | Ja
12 | 493 | zal er op toezien | ziet er op toe | Ja
12 | 499 | Wil benadrukken | benadrukt | Ja
13 | 545 | Geen melding van droging | reiniging, desinfectie en droging | Ja
13 | 548 | Geen melding van droogkasten | reinigings- en desinfectie- en droogkasten | Ja
13 | 527 | Organisatie reiniging en desinfectie | De IGJ adviseert om ten aanzien van een succesvol endosscopenbeheersplan een DSRD aan te stellen. Zou je ZH ook op kunnen leggen dat een ZH met een endoscopieafdeling een DSRD in dienst moet hebben? | Ja | Tekst aangepast aan besluit Medische Hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 542 | één witte regel teveel |  | Ja
13 | 545 | En vooral aan de hand van de manuals van de instrumenten. Bij incidenten wordt er altijd (ook door de IGJ) gereferreerd aan de manuals. | manuals benoemen in dit rijtje. | Ja
13 | 509 | gecentraliseerd wordt | wordt gecentraliseerd | Ja
13 | 550 | tabel 2 | tabel 2. | Nee
13 | 562 | van de apparatuur, met de nadruk | Twee zinnen van maken door het toevoegen van dit ( leest veel fijner): van de apparatuur. Dit met de nadruk | Ja
13 | 544-545 | Rol DSRD in organisatie reinging en desinfectie | Verantwoordelijkheden en bevoegdheden DSRD worden (ook) behandeld in paragraaf 3. De opsomming hier is een doublure (en helaas niet overal aan elkaar gelijk). De tekst of met elkaar in overeenstemming brengen of verwijderen cq veel beknopter beschrijven | Ja | Tekst aangepast aan besluit Medische Hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 544-545 | De DSRD controleert operationele omstandigheden en procedures in de keten van reiniging en desinfectie van endoscopen aan de hand van wetten en richtlijnen' | Voorstel wijziging: ' De DSRD controleert (aan de hand van vigerende wet- en regelgeving) middels steekproeven/audits de kwaliteit van de uitvoering bij het voor hergebruik geschikt maken van flexibele endoscopen'. | Nee | stuk herschreven naar besluit medische hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 546 | Voorts signaleert de DSRD verbetermogelijkheden in de patiëntenzorg | Verwijderen (verbetermogelijkheden in de patientenzorg signaleren is niet de taak van de DSRD) | Nee | stuk herschreven naar besluit medische hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 548-549 | ziet de DSRD erop toe dat de benodigde compatibiliteitsverklaringen worden aangeleverd | Verwijderen (dit staat in PvE en wordt door inkoop opgevraagd t.b.v. het aanschafdossier) | Nee | stuk herschreven naar besluit medische hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 551-553 | zorgt de DSRD voor een programma van eisen waarmee wordt gewaarborgd dat de werkzaamheden door bekwame personen conform dit handboek worden uitgevoerd | Het is de taak van de functionaris/afdeling die de opdracht verstrekt tot technisch onderhoud om hier een PvE voor op te stellen en de bekwaamheidscontrole uit te voeren (zo benoemd in het Convenant veilige toepassing medische technologie) | Nee | stuk herschreven naar besluit medische hulpmiddelen en algemener gemaakt.
13 | 534 | Mist in het verwerkingsproces de eventuele sterilisatie bij verantwoordelijkheid | Het gehele verwerkingsproces beschrijven in de verantwoordelijkheden van de rvb | Ja | Gewijzigd in herverwerken
14 | 581 | Is deze zin nog relevant? | Zo ja, wat wordt dan bedoeld met voorzieningen? Wanneer hier wordt bedoeld dat er bij de planning rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van de benodigde scopen, dan kunnen we dat beter benoemen. | ja | NB weg gehaald
14 | scenario 2 | Extra logistiek zorgt ook voor meer schade | Schade noemen als nadeel | Ja
14 | 579 | Voorraden materialen kunnen kleiner | Kleinere voorraden materialen | Ja
14 | 587 | idem | idem | Ja
14 | 592 | Efficiënt gebruik van endoscopen | Hoezo worden scopen efficiënter gebruikt bij decentralisatie? | Ja | weggehaald
14 | 598 | endoscopenreiniging en desinfectie | en -desinfectie | Ja
14 | 595 | Schone/vuile ruimte; moet dit nog? Verwijzing IGJ Rapport 2004 |  | Nee | blijft van kracht
15 | 610 | Geen melding van droging | reiniging en desinfectie en droog proces | Ja
15 | 615 | zie tabel 3. Waar staat deze tabel? |  | Ja | Gewijzigd in Tabel 2
15 | 616 | beheers aspecten | beheersaspecten | Ja
15 | 610 | het reiniging en desinfectie-proces | het reiniging- en desinfectieproces | Ja
16 | 650 | typefout: optellen | opstellen | Ja
16 | 650 | … voor het optellen van … | … voor het opstellen van … | Ja
16 | 651 | … en -apparatuur; | … en apparatuur; | Ja
16 | 652 | extra spatie tussen beheerder en en | spatie weghalen | Ja
16 | 650 | staat optellen ipv opstellen |  | Ja
16 | 668 | Is dit niet de taak van de DSRD om protocollen te maken? |  | nee | Het opstellen van protocollen is een lijnverantwoordelijkheid. De DSRD toetst de protocollen
16 | 626 | idem | idem | Ja
16 | 627 | vastgelegd te zijn | te zijn vastgelegd | Ja
16 | 633 | gewerkt wordt | wordt gewerkt | Ja
16 | 634 | gegeven kan worden | kan worden gegeven | Ja
16 | 643 | vertaald wordt | wordt vertaald | Ja
16 | 655 | het reiniging en desinfectieproces | het reiniging- en desinfectieproces | Ja
16 |  | Verantwoordelijkheden DSRD | DSRD ziet er op toe dat de apparatuur periodiek worden gevalideerd. | Ja | toegevoegd
16 | 650 | PvE | in regel 364 staat PVE | Ja
16 | 642 & 660 | Leidinggevende reiniging en desinfectie is verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitshandboek | DSRD is hier verantwoordelijk voor niet leidinggevende. Dit is ook zo uitgedragen in het verleden door de IGJ. Is ook logisch want in die tijd was gecentraliseerd en uitvoering door CSA-medewerkers nog geen gemeen goed. En het "decentralisatie tijdperk" waarbij de R&D werden uitgevoerd door scopieassistenten waren hoofden CSA nog niet bekend hiermee. Verder is een afdeling overstijgend document. | Ja | is aangepast bij de verantwoordelijkheden van DSRD: DSRD ziet toe op de kwaliteit en naleving van beheersplan. Leiding verantwoordelijk voor naleving
16 |  | Verantwoordelijkheden leidinggevende R&D | Is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van periodieke validaties van apparatuur. | Ja | staat in beheersplan
16 | 643 | ziet er op toe dat verandering van (inter)nationaal beleid | (inter)nationaal beleid en verandering van wet- en regelgeving | Ja
16 | 650 | typefout: optellen | opstellen | Ja
16 | 653 | DSRD geeft functioneel vrij; wanneer? Niet consistent genoemd in document. Ook na validatie. Aanschaf en installatie hoort bij elkaar? Naar mijn idee geeft de DSRD een endoscoop niet functioneel vrij, dat doet de gebruiker. | is verantwoordelijk voor de functionele vrijgave van de endoscopendesinfector en de endoscopendroogkast na aanschaf/installatie, onderhoud en validatie. | Ja
16 | 677 | Medisch specialist is niet medeverantwoordelijk, maar hoofd verantwoordelijk voor aanschaf endoscopen. Ik vind dat een DSRD hierin mag adviseren | Zie hiernaast. | Nee | DSRD geeft bindend advies.
17 | 721 | Typefout: preventie | preventief | Ja
17 | 720 | Ook technische vrijgave van endoscoop | Toevoegen: * is verantwoordelijk voor het technisch vrijgeven van de endoscoop na installatie, preventief en correctief onderhoud. | Ja
17 | 720-724 | Wat is het verschil tussen technisch vrijgeven en technische acceptatie? Dubbelop genoemd? | Gebruik consistente termen. | Ja | aangepast naar technische vrijgave
17 | 709-731 | Er mist een punt mbt verbouwingen etc. | Toevoegen bij Technisch beheerder: * Levert input op bouw- en inrichtingseisen van de reiniging/desinfectie ruimte van endoscopen. | ja | toegevoegd
17 | 688 | Toevoegen | Is verantwoordelijk voor toepassing binnen het intended use van het betreffende medische hulpmiddelen zoals omschreven in de IFU. | Ja | is algemeen geldend voor alle betrokkenen
17 | 685 | en dit melden | en dit te melden | Ja
17 | 719 | Leidinggevende | welke leidinggevende? Specificeren. | Ja
17 | 721 | Typefout: preventie | preventief | Ja
17 | 736 | is daartoe door de fabrikant van de apparatuur getraind | Voorstel wijziging: Heeft een door de fabrikant gecertificeerde training gevolgd | Ja | aantoonbaarheid toegevoegd
17 |  | Toevoegen: DSRD medewerker voert visuele controle uit op de endoscoop |  | Nee | staat vermeld bij primair proces
18 | Fabrikant | Ik zou dit onderwerp meer specificeren. Welke fabrikant moet wat verklaren. Nu krijgen wij als scopen-leverancier vaak de vraag of wij compatibel zijn met wasmachine a en chemie b. Dat kunnen wij niet doen omdat dat een oneindig aantal varianten oplevert. Wij voldoen wel aan de EN ISO 17664 maar de EN ISO 15883 geeft aan dat de wasmachine leverancier moet aangeven voor welke scopen en chemie zijn proces compatibel is |  | Nee | wel aangepast in PvE
18 | 743 | verantwoordelijkheden infectiepereventie | Moet infectiepreventie niet ook verantwoordelijk zijn / betrokken worden bij het opstellen van een PvE bij aanschaf scopen en apparatuur | Nee | Dit is organisatie afhankelijk
18 | 745 | ondersteunt en adviseert | Verwijderen: ondersteunt | Ja
19 | 797 | Opleiding | Hoort hier ook niet naar de ROC opleiding verwezen te worden? | Nee | staat al vermeld bij competenties
19 | 823 | De vereiste opleiding van de DSRD | relevante opleidingen is weinig concreet; graag concretiseren. Moet je bijvoorbeeld minimaal DSMH of DI zijn om ook DSRD te kunnen zijn? | nee | Dit is aan de diverse beroepsgroepen
19 | 833 | Bereid zijn tot het volgen van interne en externe cursus | Niet alleen 'bereid zijn tot', dit is wat je moet doen/hebben gedaan om een goede DSRD te zijn. Aanpassen naar: kennis hebben van reiningingsmethodieken en machines; etc. | ja | verplaatst naar vereiste opleiding
19 | 839 | Bereid zijn tot intercollegiaal overleg | Niet alleen 'bereid zijn tot' maar juist 'kunnen overleggen/samenwerken met collega's binnen de organisatie en ook daarbuiten'. | ja
19 | 810-820 | Onderhouden deskundigheid / vaardigheden medewerker reiniging en desinfectie | Daar waar tegenwoordig in nagenoeg alle publicaties en richtlijnen het belang van training en scholing benadrukken, ontbreekt hier nog steeds een verplichtend karakter als het gaat om een periodieke (b.v. eens per 2 jaar) herhalingstraining/-scholing (na een initiele scholing, zoals in Duitsland de Sachkundekurs). Een periodieke toetsing (zonodig gekoppeld aan een herhalingstraining/-scholing) op de aanwezigheid van de noodzakelijke kennis en vaardigheden ontbreekt. De aspecten zoals genoemd in sectie 8 van het voorbeeld auditformulier (Bijlage 19 van het kwaliteitshandboek), zijn te mager om de kennis en vaardigheden daadwerkelijk te toetsen. Ook een verplichting voor het volgen van (periodieke) gebruikerstrainingen (daar waar het gaat om chemie, desinfectoren, droogsystemen, endoscopen, toebehoren) is essentieel om de competenties van de medewerkers te behouden, te vergroten en verbeteren en te garanderen. Het is dan wel bijzonder dat bij regel 1257 wordt gesteld dat ‘indien de leenendoscoop een onbekend/nieuw type is binnen de instelling, wordt scholing door leverancier verzorgd‘. Een dergelijke scholing zou niet alleen voor leenscopen moeten gelden, maar voor alle nieuw aan te leveren modellen en typen endoscopen (dus ook voor medewerkers reiniging en desinfectie!). | nee | relevante trainingen/scholingen moeten vastgelegd worden in het persoonlijke opleidingsdossier. Er worden geen specifieke trainingen benoemd
19 | 800 | inwerkprogramma |  | Nee | Geen suggestie gegeven, onduidelijk
20 | 855 | In het stukje tekst naast het kopje 'Water' wordt verwezen naar ref 49a en ref 49. Wij waren niet helemaal zeker of hetgeen in de SFERD staat overeenkomt met hetgeen in de naar verwezen referenties staat. | Gelieve te checken of hier de tekst overeenkomt met de tekst in de referenties. |  | Referenties zullen vlak voor publicatie worden gecontroleerd
20 | 855 | Bij de Eisen/normen | een punt achter de zinnen aan het einde. Nu is het de ene keer weel en de andere keer niet. | Ja
21 | in tabel | Administratieve werkplekkenEen pc en een netwerkaansluiting en goed everlichting zijn punten dus of aparte regels of afsluiten met ; |  | Ja
21 | spoelbakken | Een waterpistool is over het algemeen niet gevalideerd. In geen enkele manual van endoscopen staat het gebruik van een waterpistool. Haal dit eruit om foutief gebruik te voorkomen |  | ja | weggehaald
21 |  | spoelbakken en werkbladen | Spoelbakken en werkbladen vervangen in voorreinigingsmeubel | Ja
21 | 865 |  | Voorreinigingsmeubel toevoegen | Ja
22 | 885 | Biomedisch Technoloog mist in figuur | Toevoegen aan Deelnemers werkgroep: Biomedisch Technoloog / adviseur medische technologie | Ja | wordt technisch beheerder/adviseur medische technologie
22 | 885 | In de figuur mist een onderdeel mbt aanpassing van infrastructuur/data/ruimtes (water, elektriciteit, perslucht etc.) | Toevoegen aanpassing ruimtes | Nee | onderdeel van installatie apparaat
22 | 936 | Deze zin loopt helemaal niet. Het is eigenlijk heel simpel: volg altijd de IFU. Bij incidenten gebruikt de IGJ en RIVM namelijk altijd de IFU als leidraad. Wijk je af van de IFU (zoals jullie aangeven dat dat kan en mag!!) dan ligt heel veel verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis en niet meer bij de leverancier | Volg altijd de IFU | Ja | aangepast: volg IFU en bij afwijking volg instellingsprocedures conform MDR
22 |  | Stroomschema | Exploitatie kosten + exploitatiekosten | Ja | aangepast
22 |  | Stroomschema | Figuur 2 = figuur 2. Tekst erna niet cursief. | Ja | gestandaardiseerd
23 | 905 | Een vooraf opgestelde risicoanalyse, zoals aanbevolen door onder andere de NVKF [ref 29], is noodzakelijk om aan te kunnen geven wat aandachtspunten zijn in het vervolg van het aanschaftraject en welke specifieke inbreng van functionarissen daarvoor nodig is. --> risicoanalyse is verplicht volgens het Convenant Medische Technologie, geen aanbeveling. | Een vooraf opgestelde risicoanalyse is noodzakelijk om aan te kunnen geven wat aandachtspunten zijn in het vervolg van het verwervingstraject en welke specifieke inbreng van functionarissen daarvoor nodig is. (Ref naar Convenant MT) | Ja
23 | 920 |  | PvE voorreinigingsmeubel toevoegen | Nee | geen PvE beschikbaar
24 | 937/938 | Wat wordt er bedoeld met "in huis ontwikkeling". | Gelieve anders te verwoorden wat er met "in huis ontwikkeling" bedoeld wordt. | Ja | aangepast
24 | 946 | toevoegen handdesinfectie en gebruik handschoenen aan processtappen | voeg de actie handschoenen uittrekken en handdesinfectie toepassen toe waar nodig in de processtappen | Nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen.
24 | 936 - 938 | Waar mogelijk dient gewerkt te worden conform handleiding (IFU) van de fabrikant. Waar dit niet mogelijk is volg je instellingsprocedures voor afwijken voorschriften fabrikant en in huis ontwikkeling | Het is vanuit de MDR verplicht om de IFU te volgen. Je moet met de SFERD geen sluiproute aanbieden die er wettelijk gezien niet is. Expliciet opnemen in de SFERD: Wanneer afgeweken wordt van de wet (MDR) dan is het ziekenhuis product aansprakelijk geworden. | Ja
25 | in tabel | Bij endoscoop lek staat de "nee" helemaal rechts |  |  | Layout wordt vlak voor publicatie aangepast
25 | 970 | Geen melding van droging | Primair proces reiniging en desinfectie en droging flexibele endoscoop | Ja
25 | 970 | Figuur 3 | Na stap 10 wordt de vraag gesteld: 'Gebruik binnen 1 uur?' en 'Limiet van 1 uur overschreden?' Waarom wordt hier voor 1 uur gekozen, graag onderbouwing hiervoor. Was altijd 4 uur. Daarnaast lijkt de'1' oorspronkelijk de 4 met een stukje weggepoetst. Kijk maar naar de '1' na stap 11: 'Gebruik binnen 1 maand?' Deze 1 ziet er uit als een echte '1'. | Nee | Er staat 4 uur
25 |  | Onderaan dit schema wordt aangegeven dat een scoop die mogeijk binnen 4 uren weer wordt gebruikt niet in de droogkast gaat. | Dit zou bij hoge uitzondering alleen mogelijk/nodig moeten zijn wanneer de scoop per direct dan wel binnen twee uren nodig is, anders is het veiliger eerst het droogproces te voltooien. | Nee | Klopt inderdaad. Tekst hoeft echter niet te worden aangepast.
25 | 970 | Stroomschema | figuur 3 =figuur 3. En de tekst erna dient niet cursief te zijn. | Ja
25 |  | stroomschema na vrijgave en 4 uur | nee en ja omwisselen ruit na 4 uur | Nee | zie toelichting in de tekst
25 | Figuur 3 | Schema primair proces R&D flex. Endoscoop | Ik mis de acties m.b.t. het kweken van de scoop bij vrijgave na reparatie (door Medische Technologie of fabrikant). | nee | Deze staan vermeld in hoofdstuk 10; dit hoort niet bij primair proces
26 | 1022 | breng de lektestdopdop aan op de lichtgeleiderconnector van de scoop; | breng, indien van toepassing, de lektestdop aan op de lichtgeleiderconnector van de scoop | Ja
26 | 1016a | zet een eventueel aanwezige stiffner in stand 0 |  | nee | Te specifiek. De tekst is algemener gemaakt om te voorkomen dat er te veel variaties in typen endoscopen moeten worden beschreven.
26 | 1022 | lektestdopdop | lektestdop | Ja
26 | 978 | Gebruiksklaar maken van gedesinfecteerde endescoop | (indien de endoscoop direct uit de endoscopendesinfector komt, dienst deze binnen 4 uur te worden gebruikt.) 4 uur komt niet overeen met de genoemde '1 uur' in Figuur 3. Gelijk maken aan elkaar. Daarnaast de gekozen '4 uur' of mogelijk '1 uur' of 'iets ertussenin' onderbouwen. Waarop is dit aantal uren gebaseerd? | Nee | 4 uur staat vermeld in WIP richtlijn
26 | 1006 | Eerste voorreiniging op de behandelkamer met reinigingsmiddel | Er staat nu dat de eerste voorreiniging op de behandelkamer met reinigingsmiddel moet. Kan hier niet verwezen worden naar de manual van de endoscoop? Dit laat eventueel mogelijk het doorspoelen met water op de behandelkamer als optie, indien de scoop direct na gebruik naar de afdeling scopen reiniging en desinfectie gaat. Een andere optie (maar dit is ingewikkeld) is om een uitspraak te doen binnen hoeveel tijd na gebruik de scoop moet worden doorgespoeld met reinigingsmiddel (op behandelkamer of op scopen reiniging en desinfectie). | Ja | Tekst aangepast: gebruik voor onderstaande procedure (steriel) water of een compatibel reiniginginsmiddel conform de IFU van de endoscoop. Het gebruikte reinigingsmiddel moet compatibel zijn met de middelen die in de endoscopendesinfector gebruikt worden.
26 | 977 | Bij Stap 1 wordt aangegeven dat een scoop die mogeijk binnen 4 uren weer wordt gebruikt niet in de droogkast gaat. | Dit zou bij hoge uitzondering alleen mogelijk/nodig moeten zijn wanneer de scoop per direct dan wel binnen twee uren nodig is, anders is het veiliger eerst het droogproces te voltooien. Aanvullend zouden we hieraan kunnen toevoegen. Het vrijgeven en toepassen van een nog natte scoop moet als incident worden beschouwd en als zo danig worden geregistreerd en geannalyseerd. Het opwerkproces is namelijk verstoord en niet volledig uitgevoerd. Wat was de reden, hoevaak komt dat voor, hoe kunnen we dat voorkomen? | Nee | 4 uur staat genoemd in WIP richtlijn
26 |  | Tussen stap 1 en 2 mis ik het verpakt opslaan van een volledig gedroogde scoop. | Na volledige droging in een droogkast kan de scoop eventueel verpakt worden opgeslagen om hercontaminatie via de lucht als gevolg van het veelvuldig openen van de deuren zoveel mogelijk te voorkomen. | Nee | er staat: afgedekt
26 | STAP3 | Haal dit SVP uit het document. Dit zorgt landelijk voor ontzettend veel ruis! Deze stap is een mix van de voorschriften voor veel scopen van verschillende merken. Ik noem het altijd: alle manuals zijn in een blender gestopt en dit kwam er uit. Bijna wekelijks kom ik zkh tegen die reinigen volgens stap 3 en niet volgens de IFU. Dus ik smeek jullie, haal dit er uit. het zorgt voor heeeeeeeeel veel ruis!!!!! Onderstaand de voorbeelden die niet kloppen |  | Nee | Niet verwijderd maar tekst is wel aangepast en algemener gemaakt met verwijzing naar IFU fabrikant
26 |  | alle gebruikershandelingen aan een gedesinfecteerde endoscoop worden met gedesinfecteerde handen uitgevoerd; | Of met schone niet-steriele handschoen. Dit is ook veel zichtbaarder dan gedesinfecteerde handen. Zeker als men ervoor kiest om in de vuile en schone ruimte handschoenen te dragen van verschillende keur. | Nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij afzonderlijke handelingen is dit weggehaald.
26 | 1009 | gedrenkt in reinigingsmiddel | gedrenkt in reinigingsoplossing | Ja
26 | 1011 | reinigingsmiddel | reinigingsoplossing | Ja
26 | 1007 | Reinigingsmiddel of water (afhankerlijk van het type endoscoop) |  | Ja
26 | 1009 | Of met water |  | Ja
26 | 1012 | Heldere vloeistof bestaat niet. Dus doorzuigen zoals de IFU aangeeft (bijna altijd is dit in seconden omdat dat valideerbaar is) |  | Ja
26 | 1014 | Met reinigingsventiel spoel je alleen met water |  | Ja
26 | 999-1001 | Endoscopie - uitvoering | Tussen Stap 2 en 3 zou een aparte stap kunnen worden genoemd voor de Uitvoering endoscopie, zoals ook in de Belgische richtlijn [1]: Uitvoering Endoscopie – koppeling patiënt/endoscoop. Nu staat ‘Tijdens de endoscopie dienen de algemene voorzorgmaatregelen aanbevolen door de WIP gehanteerd te worden. Materialen en vloeistoffen dienen conform het Spaulding-principe gebruikt te worden. Tevens wordt geregistreerd bij welke patiënt de endoscoop is gebruikt‘ ietwat verloren onder – en niet gerelateerd aan - ‘Transport van de gedesinfecteerde endoscoop‘. | ja | conform figuur 3
26 | 1017 | Verplaatsen naar regel 1022 |  | ja
26 | 1018 | Verplaatsen naar regel 1023 |  | ja
26 | 1009 | Disposable gaas of disposable non-woven pluisvrij washand | Geef aan dat deze disposable is en beide van non-woven | ja
27 | 1044 | tbv persoonlijke beschermingsmiddelen | Een plastic halterschort beschermt niet de gehele dienstkleding en is daarom mogleijk onvoldoende. | Ja | aangepast
27 | 1046 | tbv persoonlijke beschermingsmiddelen | mond/neusmasker aanpassen naar 'chirurgisch mondneusmasker type IIR'. Bij kans om in contact te komen met lichaamsvloeistoffen is dit het aanbevolen masker. In 2023 komt vermoedelijk de nieuwe richtlijn PBM door SRI beschikbaar. Mogelijk betekent dit een wijziging voor in het SFERD. | Ja | aangepast
27 | 1043 | alleen verwijzing naar WIP | Ook verwijzen naar SVN richtlijn hygiene en kledingvoorschriften? | Nee | WIP is leidend.
27 | 1044 | "Plastic halterschort" | Niet mee eens, omdat veel instellingen een enzymatische detergens gebruiken. Continue blootstelling aan chemicalien, zeker obv enzymen, kunnen leiden tot overgevoeligheidsreacties. In de gebruiksaanwijzingen van fabrikanten wordt, zover mij bekend is, altijd een overschort met lange mouwen aanbevolen. Dit is ook een punt voor de ARBO. | Ja
27 | 1058 | Luchtpistool niet gebruiken. Dit zorgt voor aerosolen. |  | Ja
27 | 1044 | niet vochtdoorlatend | niet-vochtdoorlatend | Ja
27 | 1045 | niet steriele | niet-steriele | Ja
27 | 1051 |  | dezelfde middelen of aantoonbaar….. | nee
27 | 1071 | reinigingsmiddel | reinigingsoplossing | Ja
27 | 1039 | De gecontamineerde scoop dient direct naar de desinfectieruimte te worden gebracht. | De term direct is een rekbaar begrip. Wij staan daarom voor om hier een termijn van 30 minuten aan te koppelen zoals dit ook door sommige leveranciers wordt voorgesteld. | nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
27 | 1044 | Het gebruik van de plastic halterschort wordt geherintrocuceerd. | Conform SFERD 5.0 zien wij graag een niet vochtdoorlatend schort met lange mouwen. | nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen.
27 | 1043 | Verwijzing naar WIP | Verwijzen naar Hygiene en Kledingvoorschriften CSA / SRD van de SVN | Nee | WIP is leidend.
27 | 1073 | desinfecteer de transportbak | reinig en desinfecteer de transportbak | Ja
27 | 1039 | Aanvang manuele voorreiniging | Gesteld wordt dat de gecontamineerde endoscoop na de eerste voorreiniging op de behandelkamer na gebruik, direct naar de desinfectieruimte wordt getransporteerd en wordt aangeboden voor handmatige voorreiniging en machinale reiniging en desinfectie. Het zou goed zijn om een termijn te stellen aan het starten van de manuele voorreiniging, zoals men dat in bijvoorbeeld de Belgische richtlijn doet: start de manuele voorreiniging zo snel mogelijk en binnen een redelijke termijn na de eerste voorreiniging reiniging die plaatsvond op de behandelkamer om het risico op biofilmvorming te verminderen. Verdergaande centralisatie van reiniging en desinfectie flexibele endoscopen, bijvoorbeeld bij een CSA, brengt een logistieke en organisatorische uitdaging met zich mee omdat de termijn tussen eerste voorreiniging op de behandelkamer en ontvangst bij de reinigingsruimte langer wordt, en de kans op biofilmvorming doet toenemen. De ASGE [2] stelt zelfs dat de manuele voorreiniging moet plaatsvinden binnen de tijd die de fabrikant van de endoscoop aangeeft, veelal binnen 60 minuten na het beeindigen van de endoscopische procedure. De ESGENA gaat zelfs nog een stap verder en stelt dat het transport van de behandelkamer naar de reinigingsruimte en het starten van de manuele voorreiniging binnen ongeveer 30 minuten moet plaatsvinden [3]. Wij zijn van mening dat het stellen van duidelijke criteria – lees tijdspanne - een bijdrage levert aan het waardebehoud van de endoscoop daar waar het gaat om het voorkomen van biofilmvorming en daaraan gerelateerde reinigingsproblemen. | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
27 | 1074-1088 | Lektest | Ons inziens ontbreekt hier de tijd die minimaal benodigd is om na te gaan of de endoscoop lek is (lektesttijd). Er staat in een voetnoot dat de handeling afhankelijk van het type lektester is, maar toch draagt het noemen van de tijd bij tot een kwalitatief goede uitvoering van de lektest. Er ontbreekt dat ook tijdens de droge lektest gekwispeld kan worden met het distale end om een lek te detecteren. Er ontbreekt dat bij het constateren van een lek tijdens de droge lektest het proces moet worden beeindigd en een volgende, lektest met een ondergedompelde endoscoop vermeden moet worden omdat deze kan leiden tot schade aan de endoscoop. | Nee | Lektest dient te worden uitgevoerd conform de IFU
27 | 1036 |  | Verwijder deze regel en regel 1037, scoop ligt al in de transportbak bij regel (nu 1017) | Ja
27 | 1049 | Dragen van een muts in de vuile ruimte | toevoegen | Nee | zie WIP
27 | 1053 | Hoe gaan we dat borgen? |  | nee | Volgens lokaal beleid
27 | 1067 | En regel 1068; hoe gaan we dat borgen? Nu worden “spoelbakken” een dagdeel gebruikt of bij zichtbare verontreiniging ververst |  | nee | Volgens lokaal beleid
27 | 1044 | halterschort | halterschort weghalen | Ja | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen.
27 | regel 1044 | overschort, niet vochtdoorlatend of plastic halterschort; | In SFERD 5.0 stond specifiek de eis voor plastic schort met lange mouw, dit ivm spattende werkzaamheden. Waarom is dit er nu uit gehaald? | Nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen.
27 | 1047 | Beschermbril of gelaatscherm of spatscherm | Het is niet duielijk of dit nu los van elkaar voldoende is | nee | er staat OF en niet EN
28 | 1078 | lektest connector | lektestconnector | Ja
28 | 1079 | regel afsluiten met ; |  | Ja
28 | 1128 | Stap 8: Handmatige voorreiniging endoscoop | Vooral een wens is een uitspraak/indicatie voor maximale tijd tussen gebruik endoscoop inclusief doorspoelen op de kamer en handmatige voorreiniging op afdeling scopen reiniging en desinfectie (stap 8). | nee | Dit is instellingsafhankelijk, conform intern beleid
28 | 1124 | machinaal gereinigd en gedesinfecteerd. | machinaal gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd. | Ja
28 | 1112 | Biedt | Bied (zonder t) is nl gebiedende wijs. | Ja
28 | 1107 | neem af met droog gaas en neem af met alcohol 70% | Hieraan toevoegen "of een ander hiervoor bedoelde desinfectans" er zijn namelijk meer middelen goedgekeurd voor dit doel en mogelijk zal het aantal desinfectantia hiervoor toenemen (zoals beschreven op regel 1300) | Ja | aangepast
28 | 1077 | lektest connector | lektestconnector | Ja
28 | 1090 | Als de endoscoop een defect aan geeft??? | Hoe kan een endoscoop een defect aangeven? De endoscoop kan defect zijn. Dit wordt aangetoond door de lektest of de endoscopendesinfector. Of vastgesteld door de gebruiker. | Ja
28 | 1074 | Handmatige lektest | Titel dekt de lading (niet) meer. Gebeurt in vele zkh's volautomatische met akoestisch alarm. Suggestie: Opdruk brengen (lektest) van de endoscoop voor handmatige voorreiniging. | Nee
28 | 1102 | houd de lektest aangesloten | houd de scoop onderdruk | Ja
28 | 1105 | reinigingsmiddel | reinigingsoplossing. Of wat te denken van het tristel wipessysteem. | Ja | aangepast in reinigingsoplossing
28 | 1107 | neem af met alcohol 70% | daarvoor toegelaten desinfectans | Ja
28 | 1112 | Biedt | Bied. Zonder t. Is gebiedende wijs. | Ja
28 | 1123 | Na reparatie en voorafgaande aan gebruik | Na reparatie wordt de scoop altijd voorafgaande aan gebruik | Ja
28 | 1081 | T.o.v. SFERD 5.0 wordt er geen tijdsduur voor de lektest meer aangegeven. | Graag deze tijdsduur weer opnemen. | Nee | Lektest dient te worden uitgevoerd conform de IFU
28 | 1105-1107, 1115 | Hanteren van een defecte endoscoop | Bij regel 1107 zou kunnen worden toegevoegd: ‘… en laat drogen aan de lucht‘ Bij regel 1115: bescherm de binnenzijde van de transportkoffer met plastic beschermfolie waarin de defecte endoscoop wordt gelegd. | Ja
28 | 1129 | Handmatige voorreiniging van de endoscoop | De volgorde zou ons inziens beter kunnen: o Dompel de endoscoop volledig onder en zorg dat voorafgaand aan het borstelen van de kanalen deze gevuld zijn met reinigingsoplossing. o NB: De ESGENA [3] geeft een betere volgorde aan door eerst de buitenzijde e.a. te reinigen, dan te borstelen en dan de kanalen te spoelen. o NB: de volgorde van spoelen/doorspuiten van kanalen en borstelen kan per instructie van de fabrikant verschillen. Een volwaardige opmerking hierover kan waardevol zijn, beter dan de huidige voetnoot. | Ja | Tekst aangepast: algemener en meer verwijzing naar IFU
28 | 1081 | Wacht tot de druk goed is opgevoerd; hoe controleren? |  | Ja | Werkwijze conform IFU
28 | 1082 | Dompel de endsocoop onder druk | Geef duidelijk aan dat de endoscoop onder druk moet worden aangesloten | Ja | toegevoegd
28 | 1129 | Zorg voorafgaand aan het borstelen dat deze zijn gevuld met reinigingsoplossing | Geef hierbij een juiste werkwijze aan hoe deze kanalen kunnnen worden gevuld met reinigingsvloeistof | nee | is type-specifiek, er dient gewerkt te worden volgens de IFU
29 | 1140 | regel afsluiten met ; |  | Ja
29 | 1141 | extra spatie tussen . en Volgt | spatie weghalen | Ja
29 | 1179 | uitvoerende R&D-medewerker maar op pagina 17 is het desinfectiemedewerker | Eenduidigheid overal. | Ja | Gewijzigd in medewerker R&D
29 | 1139 | Andere te borstelen kanalen ...... | Tekstueel aanpassen naar: Borstel andere te borstelen kanalen ..... | Nee | Tekst is aangepast en algemener gemaakt met verwijzing naar IFU
29 | 1168 | Plaats reusable ventielen en distale kapjes in een mandje in de endoscopendesinfector(zie paragraaf 5.2) | Mag eruit, sinds SFERD 5.0 wordt aangeraden om single use ventielen te gebruiken. Er is daarnaast geen 1 instelling die de ventielen reinigt zoals wordt beschreven door de fabrikant. Als ze dit zouden doen zouden ze 5-10minuten kwijt zijn alleen al aan de ventielen. Ik kom op veel plaatsen. Ik heb echt nog nooit ergens gezien dat ze meer dan een minuut spendeerden aan de ventielen. Reusable ventielen zijn een bekend, aantoonbaar risico voor kruisbesmetting. De discussie over herbruikbare ventielen moet in mijn ogen nog eens gevoerd worden. | Nee | Reusable ventielen is in veel ziekenhuizen nog het meest gangbaar. Duurzaamheid!
29 | 1131 | heldere vloeistof is niet gevalideerd. Volg de manual en daar staat vaak beschreven dat iets x seconden moet worden doorgespoten |  | Ja | Tekst is aangepast en algemener gemaakt met verwijzing naar IFU
29 | 1143 | Geef aan dat men een compatibele borstel moet gebruiken. In 1 ziekenhuis gebruikte men een elektrische Oral-B tandenborstel, want in de SFERD en manual stond: borstel. |  | Ja
29 | 1146 | gekoppeld worden, deze aansluitpunten vindt | gekoppeld worden. Op deze aansluitpunten vinden | Ja
29 | 1152 | zet de lektester uit en ontlucht de endoscoop | Door de omschrijving lijkt het of het twee handelingen zijn. Echter door de lektest uit te zetten en te ontkoppelen wordt de scoop vanzelf ontlucht. Ontluchten is geen extra handeling. Voorstel: haal de druk van de scoop door de lektester uit te zetten en daarna de lektestslang te ontkoppelen van de lektestconnector. | Ja
29 | 1160 | plaats de scoop in de endoscopendesinfector | "en plaats deze in de endoscopendesinfector" weglaten. Er zijn meerdere endoscopendesinfectoren in meerdere ziekenhuizen waarbij de slangen op de scopen buiten de machine worden aangesloten en dan pas wordt de scoop in de machine geplaatst. | Nee | Dit is machine-afhankelijk
29 | 1170 | trek handschoenen uit en desinfecteer de handen. | een andere optie is dat medewerkers (beter werkbaar bij hoge productie) gedurende hun verblijf in de vieze ruimte continu beschermende kleding en handschoenen dragen. Pas bij het verlaten van deze ruimte wordt dit uitgetrokken. Contactpunten worden aan het einde van de werkdag gedesinfecteerd. NB. Dit wordt ook zo gedaan in de vuile ruimte van de CSA. | Nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij afzonderlijke handelingen is dit weggehaald.
29 | 1183 | schakel bij herhaalde foutmeldingen de technische beheerder in. | Voorstel: Probeer bij een foutmelding dit in eerste instantie zelfstandig op te lossen aan de hand van de handleiding van de fabrikant. Lukt dit niet en blijft de foutmelding zich herhalen schakel dan de technisch beheerder in. | Nee | Een herhaalde foutmelding is nadat je het zelf geprobeerd hebt
29 | 1174 | registreer (bij voorkeur geautomatiseerd) | is streefnorm | Nee | zie tabel
29 | 1150 | Handmatige voorreiniging van de endoscoop | Indien het reinigingsmiddel voor de voorreiniging niet compatibel is met het reinigingsmiddel in de endoscopendesinfector, is het afspoelen van de endoscoop met schoon water (drinkwater kwaliteit) nodig (voorkomen mogelijke interacties in de volgende fasen) Het ontbreekt aan een statement dan wel aanbeveling om voor elke te reinigen endoscoop een nieuwe, verse reinigingsoplossing te gebruiken. Het ontbreekt aan een statement dan wel aanbeveling om bij dan wel na de voorreiniging ook de endoscoop en bijbehorende accessoires visueel te inspecteren op beschadigingen, afwijkingen etc. [2, 3]. | Ja | aangepast
29 | 1157-1183 | Machinale R&D in de endoscopendesinfector | Hoewel verwezen wordt naar H 5.2, zou bij regel 1168 kunnen worden toegevoegd dat ventielen altijd in open toestand in de desinfector moeten worden geplaatst. | Nee | In H5.2 staat dit nu wel stricter beschreven.
29 | 1131 | Heldere vloeistof? Hoe zit het met de contacttijd van de chemie in de kanalen? |  | nee
29 | 1150 | Waarom? Was al gedaan op de behandelkamer….regel 1009 |  | nee | om contaminatie en vocht van de omgeving te beperken
29 | 1156 |  | Vastleggen welke medewerker deze kritische stap in de reiniging uitvoert | Nee | zie hfdst 3
29 | 1170 | Waarom? Praktisch niet uitvoerbaar, daarbij is het dan praktischer om bedieningspaneel van de machine te reinigen |  | Nee | Er is een algemeen stuk geschreven over handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij afzonderlijke handelingen is dit weggehaald.
30 | 1201 | medicinale perslucht | medische perslucht | Ja
30 | 1230 | Opmerkingen: | Zie eerder gemaakte opmerking over '4 uur'. | Nee
30 | 1234 | Opmerkingen: | Zie eerder gemaakte opmerking over '4 uur'. | Nee
30 | 1225 | één maand (is subjectief) | 30 dagen (is absoluut) | Ja
30 | 1195 | bij voorkeur worden endoscopen gedroogd | Hoe zo bij voorkeur drogen? Is ook niet realistisch bij een hoge productie waarbij scopen meerdere keren per dag worden gebruikt. | Nee | Het is bij voorkeur, juist omdat na elk gebruik niet altijd mogelijk is
30 | 1200-1201 | buitenkant doorgeblazen met medicinale lucht. | Hoe kan je de buitenkant doorblazen? Drooggeblazen wordt waarschijnlijk bedoeld. | Ja
30 | 1230 | ter desinfectie te worden aangeboden | te worden gedesinfecteerd. | Ja
30 | 1195 - 1199 |  | Benoem expliciet dat onder drogen niet verstaan wordt drogen in desinfector (zie WIP-RL). Benoem ook dat scopen of direct in de droogkast gehangen worden of binnen 4 uur 'nat' gebruikt mogen worden, waarbij het niet de bedoelig is dat 'natte' scopen alsnog na bv 2 uur in de droogkast gehangen worden | nee | binnen 4 uur gebruiken of binnen 4 uur droog
30 | 1184-1235 | Vrijgave van de endoscoop na desinfectie en na drogen | Het nog aanbevelen van een ‚natte‘ endoscoop binnen 4 uur na beeindiging van het machinale reinigings- en desinfectieproces (in Belgie 4 uur, in Engeland 3 uur) is ons inziens nog steeds een punt van discussie. Begrip hebbend voor de argumentatie hiervoor (gebaseerd op exponentiele groei van bacteriën na de lagfase en de 4 uur gebaseerd is op de lagfase) bestaat er toch risico voor de aanhechting van resterende, aanwezige bacterien aan de wand van de endoscoop (hechtingsfase, wat binnen een korte tijd mogelijk is) en daarmee gepaard gaande volgende fasen in biofilmvorming. De ESGENA [3] stelt dat als een endoscoop binnen een korte tijd na beeindiging van het machinale reinigings- en desinfectieproces opnieuw wordt gebruikt, kan worden volstaan met het verwijderen van waterresiduen uit de kanalen en van de buitenzijde. De vraag – dus discussiepunt – is wat de definitie van ‘een korte tijd‘ is. Is dat inderdaad 3 of 4 uur, of juist minder? Niettemin is het recente advies van de ASGE [2] dat endoscopen na reprocessing compleet droog moeten zijn voor een volgend gebruik. In deze willen wij benadrukken dat een droge endoscoop voor iedere patient niet alleen leidt tot een risicoreductie, maar ook tot een waardebehoud van de endoscoop. | nee | Conform WIP richtlijn
30 | 1203 | Vrijgave van de endoscoop na desinfectie en na drogen | Bij regel 1203 wordt de endoscopendroogkast als einige optie genoemd om endoscopen (zeker die met kanalen) te drogen. Er wordt niet aangegeven of dit sec om een verticale droging of ook horizontale droging gaat. Wellicht kan dit expliciet worden vermeld, omdat er ook droogkasten zijn waarbij de endoscopen horizontaal kunnen worden gedroogd. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook andere droogsystemen op de markt gekomen, waarbij endoscopen met kanalen op een andere wijze effectief worden gedroogd. Het is een gemiste kans dat dergelijke systemen niet in Versie 6.0 worden opgenomen. In de aanbevelingen van de HGR [1] worden deze systemen wel genoemd. Hoewel geen droogkast, zijn deze systemen hedentendage gevalideerd conform de Europese normen voor droogkasten. Ook voor de opslag van endoscopen die niet direct opnieuw worden gebruikt, bestaan er inmiddels andere oplossingen dan een endoscopendroogkast of bewaarkast. Het is ook jammer dat deze systemen niet worden genoemd als effectieve en efficiente oplossing [4]. | nee | Er is wel een tekst toegevoegd over hoe om te gaan met innovaties (H4.2)
30 | 1211 | Vrijgave van de endoscoop na desinfectie en na drogen | Bij regel 1211 wordt gesteld dat de ventielen en andere losse onderdelen in een draadmandje in de endoscopendroogkast worden geplaatst. In regel 1470 wordt gesteld dat ‘reusable ventielen bij voorkeur bij de bijbehorende scoop dienen te blijven‘. Reusable ventielen en andere onderdelen vormen een uitdaging als het gaat om reiniging. Kruiscontaminatie van endoscopen via het uitwisselen van reusable ventielen e.a. dan wel het algehele gebruik van reusable ventielen, is een aannemelijk risico. In de ESGENA [3] wordt duidelijk gesteld dat bij het gebruik van reusable ventielen en andere accessoires, deze scoopgebonden dienen te worden bewaard (en dus gebruikt). Ook de British Society of Gastroenterology (BSG) stelt dit in haar 2020 guidance [5], als het gaat om de traceerbaarheid. | ja | aangepast
30 | 1185 | Hoe? Is alleen Proces goed verlopen op de machine voldoende of als de deur opengaat? Of controle van de grafiek ala CSA |  | Nee | Dit is machine-afhankelijk
30 | 1192 A |  | Regel toevoegen: Visuele controle op beschadigingen van de endoscoop | Nee | Dit wordt gecontroleerd aan het begin van het proces
30 | 1222 | Wat als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan? |  | Nee | zie stroomschema
30 | 1213 | stel in | start het droogproces volgens aanwijzingen leverancier | Ja
30 | 1219 | controleer of er viezigheid uitkomt | controleer de endoscoop op beschadigingen en/of reinheid zoals beschreven bij 10.4.8 en 10.4.9 | ja | aangepast
31 | 1257 | onbekend/nieuw medische hulpmiddel moet ook aan Convenant MTvoldoen, dus ook PRI, PvE etc. nodig. | Toevoegen verwervingstraject conform Convenant MT | Ja | aangepast
31 | 1239 | Zo spoedig mogelijk na voorbehandeling (binnen lokaal geldende termijn) | Het lijkt goed om hierover een maximale tijd af te spreken. Kan dit met literatuur onderbouwd worden? | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
31 | 1241 | Evt. toevoegen | Wanneer na gebruik en voorbehandeling, de handmatige voorreiniging en machinale reiniging/desinfectie niet binnen afzienbare tijd mogelijk is, is het verpakken van een scoop in een Humipack een verantwoord alternatief. De scoop zal minimaal 24 uur vochtig blijven waarbij vuil niet zal indrogen. | Nee | Dit wordt door de scopenfabrikanten niet aangeraden.
31 | 1239 e.v. | zo spoedig mogelijk na voorbehandeling binnen lokaal geldende termijn | definieer 'zo spoedig mogelijk' in SMART termen; definieer wat verstaan wordt onder lokaal geldende termijn'. Dit kan nu gelezen worden dat iedere instelling wat anders doet. Misschien onderzoek laten doen? Ik sluit mij verder volledig aan bij de suggestie van Kees vd Meulen | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
31 | voetnoot 15 | voor leenscoop dezelfde maatstaven als voor nieuwe scoop | klopt niet: decontaminatieverklaring is bij nieuw niet nodig; nieuwe scoop wil je eerder dan 1 werkdag tevoren binnen krijgen (regel 1279) ; | Ja | verwijderd
31 | 1266 ev. | alle documentatie reed s in het bezit is van ….. | ik zou hier graag een aanvulling willen zien, dat de meest recente IFU in het bezit is van de betrokken afdeling. | Ja | aangepast
31 | 1239-1241 | zo spoedig mogelijk na voorbehandeling (binnen lokaal geldende termijn) volgt handmatige voorreiniging en machinale reiniging en desinfectie. Hoe langer de endoscoop vuil blijft liggen, hoe groter de kans op biofilmvorming. | Defineer zo spoedig mogelijk, dit is niet SMART geformuleerd. Zoals het nu staat is zo spoedig mogelijk ook na 4-5 dagen omdat we een lang weekend dicht gaan. Baseer tijdsperiode op kans op groei (bijvoorbeeld binnen 4 uur (vergelijk natte scoop) of op indroging (bijvoorbeeld binnen 1 uur) er is tenslotte geen borstel actie geweest dus mag men niet aannemen dat kanalen vrij zijn van residu. | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
31 | 1239 | Zo spoedig mogelijk kan echt niet meer in deze tijd. In de manuals van Olympus (en dit is ook bevestigd door Fuji en Pentax) staat dat de handmatige reiniging altijd binnen 1 uur moet gebeuren! Red je dat uur niet dan moet je de endoscoop 2-10 uur laten inweken. |  | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
31 | 1272 | De leverancier van de endoscoop heeft niet de kanaalaansluitplannen van de wasmachines. Wij hebben hier ooit om gevraagd maar kregen deze niet. Reden hiervoor (een logische reden) is dan aansluitplannen geregistreerde documenten zijn. De leverancier van de wasmachines weet dus aan wie zij welk aansluitplan hebben gegeven. Bij een recall van een document weet de leverancier meteen wie ze moeten benaderen. De endoscopen leverancier kan deze stap dus niet doen. |  | Ja | is verwijderd
31 | 1287 | inzichtelijk kunnen worden gemaakt | in te zien zijn. | Ja
31 | 1239 | Binnen lokaal geldende termijn | Stelliger uitspraak noodzakelijk. Binnen 'de lokaal geldende termijn'is een loze kreet. De WIP richtlijn stelt: voer direct na gebruik de -complete eerste (bedside) cleaning uit en de handmatige voorreiniging (onderdompelen, ragen, zuigen en spoelen) Bovenstaand kan minimaal letterlijk worden overgenomen in de SFERD Neem ook als praktisch voorbeeld in het achterhoofd de werkinstructie (voor-)reiniging van de DaVinci robot instrumenten. (advies uit IFU: Het reinigingsproces bij de CSA moet binnen 60 minuten na de ingreep worden gestart) | Nee | Dit is instellingsafhankelijk. Aangepast in: zo spoedig mogelijk volgens intern beleid.
32 | 1294 en 1295 | Deze zin klopt niet | De technisch beheerder dient de leenendoscoop bij retourzending naar de leverancier te uit te boeken en dit te registreren. | Ja
32 | 1293 | Technisch Beheerder | technisch beheerder (geen kapitalen) | Ja
32 | Stap 15 | Willen wij anno 2021 nog steeds gaan desinfecteren met 70% ethanol. Ik begrijp de druk vanuit de KNO-vereniging maar laten we eerlijk zijn, dit kan toch niet meer. Een kanaalloze endoscoop is ook een endoscoop. |  | nee | Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp waardoor het lastig is om tot consensus te komen. Dit onderwerp zal in de toekomst opnieuw (op landelijk niveau) moeten worden bediscussieerd.
32 | Stap 16 | Volg de manual en SDS van de leverancier. Voor bepaalde chemie is deze stap te summier en is er een risico op letsel, bij andere chemie is dit een overkill. |  | nee | Er staat conform instructie fabrikant.
32 | 1297-1317 | Kanaalloze endoscopen | Kunnen ook i.p.v. het gebruik van een hoes na gebruik handmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd met bv een systeem aks tristel trio wypes. | Nee | Een hoes zorgt voor minimale visuele verontreiniging
32 | 1301 | Aan het einde van de programma worden de kanaalloze machinaal gedesinfecteerd. | Waarom? Iedere patiënt heeft recht op een veilige scoop. Dus je procedure dient zo goed te zijn dat machinale desinfectie niet noodzakelijk is. Nb Lektesten kun je ook doen met een handpomp op de behandelkamer of kamer waar de handmatige R&D plaatsvindt. | Nee | Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp waardoor het lastig is om tot consensus te komen. Dit onderwerp zal in de toekomst opnieuw (op landelijk niveau) moeten worden bediscussieerd.
32 | 1307- 1311 | Geen track & trace kanaalloze endoscopen want laag infectierisico. | Deze uitzondering maakt de WIP--RL niet. Ik vermoed dat IGJ ook zal toetsen op traceerbaarheid KNO scopen. | Nee | Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp waardoor het lastig is om tot consensus te komen. Dit onderwerp zal in de toekomst opnieuw (op landelijk niveau) moeten worden bediscussieerd.
32 | 1297-1324 | Afwijkingen primair proces kanaalloze endoscopen | Primair wordt gesteld dat kanaalloze endoscopen die zonder hoes worden gebruikt altijd het gehele proces van reprocessing moeten doorlopen [regel 1316 en ook 1032: Indien kanaalloze endoscopen zonder hoes worden gebruikt, wordt na gebruik de buitenkant van de endoscoop gereinigd als voorbehandeling voor machinale reiniging en desinfectie]. Als kanaalloze endoscopen met een hoes (sheath) worden gebruikt, gelden er andere voorwaarden aangaande de reprocessing en wordt handmatige desinfectie toegestaan en is een lektest alleen nodig aan het einde van een endoscopieprogramma (evenals een machinale reiniging en desinfectie). De Engelse richtlijn (Health Technical Memorandum, HTM) [6] wordt aanbevolen om kanaalloze endoscopen altijd te reinigen en te desinfecteren, ook als er gebruik is gemaakt van een disposable hoes. In de aanbevelingen van de HGR [1] wordt aangeraden om kanaalloze endoscopen altijd (c.q. na elk gebruik) middels high level desinfectie te desinfecteren, bij voorkeur via geautomatiseerde systemen voor high level desinfectie, of door onderdompeling, of door het aanbrengen van een high level desinfecterende oplossing met behulp van doekjes. Als geautomatiseerde systemen worden genoemd de endoscopendesinfector, een desinfectieautomaat met waterstofperoxide, of een desinfectieapparaat met UV-C straling. Het is jammer te constateren dat in Versie 6.0 niet, net als in de aanbevelingen van de HGR [1] en het Duitse RKI [7] nieuwe, bewezen, technieken en systemen voor de geautomatiseerde desinfectie van kanaalloze endoscopen worden genoemd. Wel wordt wederom het gebruik van alcohol 70% of een ander daarvoor toegelaten desinfectans (= een vloeibaar middel) gepropageerd voor alleen desinfectie als er gebruik is gemaakt van een hoes. Het betreft hier een handmatige desinfectie met een doekje. In deze willen we ook wijzen op het standpunt van de Duitse RKI [7], die in November 2020 heeft gestelt dat het gebruik van doekjes als afsluitende desinfectie wordt uitgesloten. | Nee | Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp waardoor het lastig is om tot consensus te komen. Dit onderwerp zal in de toekomst opnieuw (op landelijk niveau) moeten worden bediscussieerd.
33 | Stap 18 en 19 | Gebruikersonderhoud wordt door de desinfectiemedewerker / medewerker op de scopenreiniging uitgevoerd | Technisch beheerder gaat niet over gebruikersonderhoud | Ja | Technisch beheerder adviseert DSRD
33 | 1359 | Eigenlijk in het hele document soms wordt er b.v. gebruikt en soms bv het zelfde geldt voor t.b.v. en tbv |  | Ja
33 | 1359 | Zorg ook dat er producten voor een calamiteit aanwezig zijn, zoals b.v. Een chemicaliën spillkit. | Voeg toe “in de desinfectieruimte”. In de praktijk willen sommige managers hier niet aan en achten het nuttig om een spillkit elders te bewaren. Deze kleine toevoeging voorkomt discussie | Ja
33 | 1349-1354 | Dit gebeurd nu al in meerdere machines geautomatiseerd. Een logboek invullen en paraferen hoeft dan niet meer |  | Nee | Er staat: tenzij er sprake is van geautomatiseerde controle
33 | 1363 | Dit kan niet. De WD-machines zijn zo ingesteld dat er geen onvoldoende gereinigde of gedesinfecteerde endoscoop kan ontstaan. |  | Nee | Deze regel gaat over verwisseling van containers. Bij sommige machines is dat nog steeds mogelijk.
33 | 1370 | Restanten nooit overhevelen. | restanten niet overschenken. Overhevelen doe je met een hevel. | Ja
33 |  |  | Toevoegen: zelfdesinfectie voorreinigingsmeubel? | Nee | Dit is niet op alle voorreinigingsmeubels mogelijk.
34 | 1429/1430 | desinfecteren van de aansluitingen van de adapter die aangeraakt worden (na elk proces) | Heroverweging hiervan, in de praktijk wordt dit nooit gedaan en is veelal ook niet onderdeel v/h dagelijks onderhoud. | Nee | dit betreft voorbeelden
34 | 1450 | De WIP heeft aangegeven dat dit ook kraanwater mag zijn. |  | Nee | Vanuit leveranciers van spoelsystemen wordt in IFU aangegeven dat het steriel water moet zijn, niet zo zeer vanwege contaminatie, maar wel om kalkaanslag e.d. te voorkomen
34 | 1405 | De uitgevoerde controles en onderhoud dient ….. | De uitgevoerde controles en onderhoud dienen …. | Ja
35 | 1484 en 1507 | Instrumenteel versus Technisch | Consistent gebruik van termen | Ja
35 | 1490 | o.a. | o.a.: | Ja
35 | 1431 | procestellerstand | procesteleerstand; | Ja
35 | 1498 | o.a. | o.a.: | Ja
35 | 1502 | .. paragraaf 10.5). | .. paragraaf 10.5); | Ja
35 | 1502 | .. paragraaf 10.5). Maar eigenlijk door het hele document | Soms staat er par. X.x en soms paragraaf x.x | Ja
35 | 1469 | Groep 3: Endoscoop-accesoires | Mooie toevoeging. 'Voorkeur voor ventielen bij de bijbehorende endoscoop' onderbouwen. | Ja | Toegevoegd: vanwege risico op kruisbesmetting
35 | 1481 | Algemene voorzieningen | Steeds meer endoscopendesinfector werken met RO-water. | Nee | Dit is instellingsafhankelijk
35 | 1503, 1505, 1507 | Punten staan onder het kopje "Microbiologisch", maar horen onder zowel instrumenteel/technisch als microbiologisch | Nieuw kopje aanmaken | ja
35 | 1468- 1470 | Hierna worden de ventielen bij voorkeur gesteriliseerd, maar minimaal machinaal gereinigd en gedesinfecteerd. Bij voorkeur dienen de reusable ventielen bij de bijbehorende scoop te blijven. Het is tegenstrijdig om voorkeur voor steriliseren te hebben en ventielen bij de scoop te houden | Hierna worden de ventielen bij voorkeur gesteriliseerd, maar minimaal machinaal gereinigd en gedesinfecteerd. Indien sterilisatie niet mogelijk is, dienen de reusable ventielen bij de bijbehorende scoop te blijven. | Ja
36 | 1516 | Risico voor patiënten | risico voor patiënten (zie rest van de lijst) | Ja
36 | in tabel | .. voldoende werkruite, Vaccinaties .. | .. voldoende werkruite, vaccinaties .. | Ja
36 | in tabel | Bij gebruik van scopen die het droogproces hebben doorlopen staat tweemaal chemische besmetting als risico. Welke chemische besmetting? |  | Ja
36 | 1516 | 5.4 Risico-inventarisatie en evaluatie | Bij een opsomming hoort geen hoofdletter. In dit geval de "R". | Ja
36 | 1529 | Risico voor de medewerkers | Beschermende kleding' aanpassen in 'persoonlijke beschermingsmiddelen' zodat ook handschoenen, masker etc. hier genoemd staan. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen valt ook beschermende kleding. | Ja
36 | 1526 | Referentie HFMEA mist | Referentie toevoegen |  | Referenties zullen vlak voor publicatie worden gecontroleerd
36 | 1527 | Vuile endoscopen | Een endoscoop die niet (volledig) gedroogd is en >4 uur gebruikt wordt of >30 dagen 'bewaard' is, moet niet als 'vuil' bestempeld worden: De uiterste gebruikstermijn is verstreken. Vuil is een onjuiste term en moet gereserveerd worden voor een endscoop die gebruikt is bij een patient (en nog niet gereinigd/gedesinfecteerd). NB Chemische besmetting bij laatste 2 groepen??? | Ja
36 | 1516 |  | bij reparatie en met 1 sterretje (ter beoordeling DSRD | Nee | opmerking klopt niet bij tekst
37 | 1530 | Handmatige voorreiniging van vuile endoscopen (onvolledig) | Is geen risico voor de endoscoop maar voor de patient of medewerker. Weglaten. Als een endoscoop daardoor stuk gaat dan samenvoegen met rij eronder. | Ja | verwijderd
37 | 1529 | Niet naleven werkinstructies | Dit risico geldt voor alle risico's, niet alleen voor risico medewerker | Ja | verwijderd
37 | 1530 | wordt gesproken over goede droogkasten en goede bewaarkasten | goed is een abstract begrip en vrij interpreteerbaar. Misschien vervangen door: adequaat, of functionerend volgens PvE, functionerend volgens NEN etc? | ja | tekstueel aangepast
37 | 1530 | Duidelijke werkinstructies, juiste reinigingsmiddelen/materialen, mechanische reiniging | Ik mis hier een te benoemen risico gezien de eerdere tekst regel 1240-1241: te lange tijdsperiode tussen eerste en handmatige voorreinging. Hoe langer de endoscoop vuil blijft liggen, hoe groter de kans op biofilmvorming. | Nee | duidelijke werkinstructie geldt ook voor tijdsinterval
37 | 1530 | Opslag schone endoscopen | Dit aanpassen naar "Opslag schone en droge endoscopen" | Nee | natte scoop moet ook goed opgeslagen worden
37 | 1530 | Onder tijdsdruk onvolledig uitvoeren' | is primair een risico voor de patient in plaats van voor endoscoop/desinfector? | ja | tekstueel aangepast
38 | 1570 | uitvoerende medisch specialist / endoscopist | aangezien endoscopie verpleegkundigen ook handelingen met de endoscoop verrichten, is het wenselijk ook de namen van de verpleegkundigen te registreren en koppelen aan de verrichting | Nee | Dit is technisch niet uitvoerbaar, maar terug te zoeken in planning
38 | 1553 | Het referentie- en lotnummer van de toegepaste chemie, kan niet eenvoudig worden gekoppeld aan te T&T systeem | Vermelding van toegepaste chemie en het volume/gewicht per proces; | nee | Dit is algemene informatie die niet variabel is per proces. Wordt elders vastgelegd.
38 | 1568 | De gegevens bij dit punt worden opgeslagen in het EPD en horen niet thuis in het T&T en procesregistratiesysteem voor de endoscopen. | De gegevens m.b.t. patient en behandelend arts worden opgeslagen in het EPD. Alleen de patienten barcode wordt gekoppeld aan de barcode van de scoop. | nee | Er staat in het handboek niet vermeld waar het opgeslagen moet worden
38 | 1535 | Tracerbaarheid van endoscopen en patiënten | Hoe zit het met de traceerbaarheid van endoscopen accessoires? We gaan er van uit dat werken met single use ventielen, vanuit risico op besmetting, beter is. Mogelijk zijn reusable accessoires vervuild. Hoe zit het met de traceerbaarheid van deze mogelijk vervuilde accessoires? Hoe moet hier mee omgegaan worden bij een call back procedure? In de praktijk blijven de accessoires namelijk echt niet bij de endoscoop. Dat betekent in het geval van vervuilde accessoires dat de ventielen (van een bepaald type) bij iedere endoscoop gebruikt kunnen zijn… Moeten dan niet veel meer mensen worden teruggeroepen voor een controle bij een lookback procedure? | nee | Dit is instellingsafhankelijk. Daarnaast is nu stricter in het handboek vermeld dat de ventielen bij de endoscoop moeten blijven als deze niet gesteriliseerd worden.
38 | 1632 | Patiënten onderzoek | Is 1 woord. patiëntenonderzoek | Ja
38 | 1543 | registratie geautomatiseerd (streefnorm) | zie ook opmerking bovenaan, algemeen | Ja | verwijderd
38 | 1553A |  | Registratie van de persoon die de endoscoop voorreinigt. (Belangrijke stap en veroorzaakt schades) | Ja | tekstueel aangepast
39 | 1577 | Geen melding van droogkasten | het plaatsen en aansluiten van de endoscoop in de scopendroogkast; identifcatienummer droogkast inclusief aansluitpositie; naam uitvoerende medewerker plaatsing endoscoop; naam uitvoerende medewerker uitname endoscoop | Ja
39 | 1571A |  | Vastleggen wie de voorreiniging aan de endoscoop heeft uitgevoerd | nee | Technisch niet altijd uitvoerbaar, maar terug te zoeken in planning
40 | 1607 | Patientveiligheid | Patienttevredenheid kan worden getoetst.' Moet dit beschouwd worden als optie of is dit een vereiste zoals dat wel het geval is bij 'waardering voor medewerkers' want daar staat namelijk 'dient'. Regel 1641. | Ja | tekstueel aangepast
40 | 1633 en 1634 | Op basis van het aantal te scopiëren patiënten en de omloopsnelheid van reiniging en desinfectie dienen de benodigd aantal endoscopen te worden bepaald. Omdat het aantal beschikbare scopen star is en het aantal patienten flexibel is zou ik deze zin graag omkeren. | Op basis van het aantal beschikbare endoscopen en rekeninghoudend met de omloopsnelheid van reiniging, desinfectie en droging, kan het aantal te scopiëren patiënten per tijdseenheid worden bepaald. Het veilig en volledig opwerken van scpoen moet het uitgangspunt zijn bij de planning i.p.v. een aangepast opwerkproces om in korte tijd zoveel mogelijk patienten te kunnen behandelen. De patient zal dat zeker waarderen. | Ja | tekstueel aangepast
40 | 1631 | Hier gaat veel fout. De decontaminatiecyclus is erop gericht om een veilige endoscoop te krijgen, niet om tijdig beschikbaar te zijn. Wij zien landelijk steeds meer dat de doorloopsnelheid belangrijker is dan de effective desinfectie. Voorbeeld: Er heeft nog nooit iemand (13 jaar) gevraagd wat de log-ruductie was van onze wasmachine voor bv MRSA. Ik krijg wel al 13 jaar de vraag hoe kort een proces is. |  | Ja | verwijderd
40 | 1627 |  | neem hierin de capaciteit van CSD personeel en wasmachines hierin mee | Ja | tekstueel aangepast
41 | 1662 | Biomedisch Technoloog is ook een deskundige mbt de levenscyclus van endoscopen en bijbehorende apparatuur voor herverwerking | Om de kwaliteit van werk- en arbeidsomstandigheden te kunnen onderhouden is het noodzakelijk dat een organisatie de beschikking heeft over de volgende deskundigheid: Medische Techniek / Klinische Fysica / Biomedisch Technoloog, Infectiepreventie, Arbo en een DSRD. | Ja | tekstueel aangepast
42 | 1721 | Incident mbt medisch hulpmiddel onontdekt effect? | Verwijzing toevoegen naar Convenant | Nee | Niet duidelijk wat met deze opmerking wordt bedoeld.
42 | 1685 | extra spatie tussen dat en endoscopieën |  | Ja
42 | 1699 | tabel 3 | moet zijn tabel 2 pagina 51 | Ja
42 | 1726 | tabel 2 | moet zijn tabel 1 | Ja
42 | 1726 | verwezen naar tabel 2 | dit is mogelijk tabel 1 of de tabel nummering klopt niet | Ja
42 | 1682 | Waardering door de maatschappij | NIAZ = Qualicor. Naam aanpassen. Of voorbeelden weglaten en meer algemeen beschrijven. | Ja
42 | 1719 | Criteria voor het opstarten van incidentenmanagement | (conform lokale afspraken) weglaten. Of laat 'worden gemeld aan DSRD' weg en schrijf bijvoorbeeld 'worden gemeld conform lokale afspraken'. Geldt ook voor regel 1722. | Ja
42 | 1724 | Criteria voor het opstarten van incidentenmanagement | er' in zin weglaten. Geldt voor gehele document. 'er' weglaten als het overbodig is. | Ja
42 | 1682 | NIAZ | Qualicor Europe | Ja
43 | 1744 | In principe door het hele document. Op de ene plaats is het incdentenprocedure en op de andere plaats staat incidentprocedure. | Eenduidigheid overal. | Ja
43 | 1730 | te | verijderen; zin loopt niet | Ja
43 | 1731 | wergeven | weergegeven | Ja
44 | 1746 | Biomedisch Technoloog mist in figuur | Toevoegen aan "Mogelijke samenstelling team" vertegenwoordiger MT/KF/BMT of adviseur medische technologie | Ja | Aangepast in technisch beheerder/adviseur MT
44 | 1746 | De term Calamiteit mist in de figuur. Als het een individueel /incidenteel risico is maar calamiteit, ook inschakelen RvB | Toevoegen calamiteit en vervolgacties | Nee | Dit wordt bij stap 3a bepaald.
44 | in tabel | 2a geen ricico patient/personeel | vlg pag 45 2a Risico in het proces | Ja | Klopt. 2a is risico proces en dus geen risico voor patiënt/personeel
44 | in tabel | 10 GEEN RISICO einde proces: rapportage | vlg pag 45 2c Geen risico voor patient en/of personeel | Ja | 10 is gewijzigd in 2c
44 | in tabel | 3 Risico-analyse | vlg pag 45 3 Risico-inventarisatie | Ja | aangepast
44 | in tabel | 8c communicatie als header | vlg pag 47 8 Uitvoering beleid | Ja | 8c betreft de communicatie over de uitvoering van het beleid
44 | in tabel | 8c communicatie toevoegen |  | Ja | 8c betreft de communicatie over de uitvoering van het beleid
44 | in tabel | incidentprocedure | Eenduidigheid overal. | Ja
45 | 1752 | medisch technische-/CSD-)medewerkers | Consistent gebruik van termen functionarissen | ja
45 | 1788 | .. en /of .. | … en/of .. | Ja
45 | 1762 | zal in gang worden gezet | wordt in gang gezet | Ja
46 | 1829 | .. en /of .. | … en/of .. | Ja
47 | 1906 | Imagoverlies | Hoort dit in een richtlijn? | Nee | Dit is onderdeel van een kwaliteitssysteem
47 | 1868 | Raad van Bestuur | RvB | Ja
47 | 1868 | Uitvoering beleid | Raad van Bestuur; gebruik afkorting zoals hiervoor. | Ja
48 | 1946 | Men hanteert steeds meer de IFU van de instrumenten. Deze zijn leidend. |  | Nee
49 | 1947 | Eindresultaten | Werkgroep infectie preventie is SRI. Vervangen? Geldt voor gehele document. | Nee | Dit is nog niet gepubliceerd
50 | 1960 | reiniging en desinfectie van … | reiniging, desinfectie en drogen van … | Ja
50 | 1979 | NEN 15883 | NEN 15883 en NEN 16442 | Ja | toegevoegd
50 | 1982 | wordt n een | wordt en een | Ja
50 | 1982 | wordt n | en | Ja
50 | 1981 | Typefout / zin loopt niet lekker: Bij afwijking van de NEN 15883 is een gedegen vastlegging waarom en hoe er afgeweken wordt n een akkoord door de DSRD geadviseerd. | Zin aanpassen. | Ja
51 | 1994 | Afwijkingen op basis van risicomanagement | en/of op basis van advies fabrikant | Nee
51 | 1988 | Tabel klopt niet: (rij) 10.2.3. Verificatie vindt plaats na (kolom) onderhoud / reparatie / verificatie. Dus verificatie na verificatie? De rij Vrijgave zou weg kunnen, dat is onderdeel van je onderhoud / reparatie-proces'; en staat ook al in de tekst genoemd. | * Rijen mbt 'vrijgave' (10.2.6 en 10.3.6) weghalen * Kolom wordt: Na onderhoud / reparatie (Dus soortgelijk maken als in versie 4 van het handboek, maar dan met minder kolommen) | Nee | klopt, maar / betekent of
51 | 10.5.2 | Ook kweken endoscoop na reparatie/onderhoud | Toevoegen X bij kolom 'Na onderhoud / reparatie' | Ja | toegevoegd
52 | 2024 | Geen punt achter de zin |  | Ja
52 | 2041 | Waarschuwing: hier zijn enkele regels weggevallen “Aanpassingen in de techniek van de apparatuur zijn voorbehouden aan de leverancier/fabrikant." | hier zijn enkele regels weggevallen, gelieve toe te voegen. | nee
52 | 2009 | Verordening | verordening | Ja | verordening medische hulpmiddelen vervangen door MDR
52 | 2024 |  | . Aan het eind van de zin | Ja
52 | 2030 | worden uitgevoerd | uitvoert | Ja
52 | 2036 | uitgevoerd gaan worden | worden uitgevoerd. | Ja
52 | 2020 | o 2020 Na werkzaamheden aan de apparatuur (onderhoud, reparatie of verificatiemetingen waardoor het functioneren van de apparatuur beïnvloed kan zijn) moet de technisch beheerder na afloop van de werkzaamheden vaststellen of de apparatuur nog aan de specificaties voldoet en hierop technisch vrijgeven. o 2023 De apparatuur moet daarna onder verantwoordelijkheid van de DSRD voor gebruik functioneel worden vrijgegeven | Na aanschaf/installatie en werkzaamheden aan de apparatuur….. | Ja
53 | 10.2 | Verwij nog even naar regel 2033 en verder. De huidige WD-machines zijn voorzien van meerdere independant monitoring systemen. Nu zien wij eigenlijk altijd validatie na onderhoud. Dus de valideur controleert de onderhoudstechnicus en vertrouwt de leverancier dus niet. Ik heb gesproken met alle leveranciers van WD-machines, geen is ooit op het matje geroepen omdat de machine verkeerd onderhouden was. Wel werden wij teruggeroepen door fouten van valideurs. Deze independant monitoring systemen zorgen ervoor dat als je al een fout maakt (stel 0,1 ipv 1,0) dat de machine dan toch op alarm gaat. En er is geen 1 independant systeem maar minimaal 2. Dus enerzijds valideer je een technicus die veel meer is geschoold dan de valideur zelf, meet je iets wat al minimaal 2 keer onafhankelijk is gecontroleerd door de wasmachine en test je direct na het onderhoud. Verificatie voor onderhoud zou interessanter zijn. |  | nee
53 | 2072 | Verordening | verordening | Ja | Vervangen door MDR
53 | 2086 | te worden | te zijn | Ja
53 | 2090 | kunnen worden | zijn te verifiëren | Ja
53 | 2095 | worden | zijn | Ja
53 | 2096 | worden | zijn | Ja
53 | 2071 |  | Toevoegen verificatie voorspoelmeubel (hoeveelheid water, temperatuur, contacttijd) | Nee | Voorspoelmeubel is geen medisch hulpmiddel
54 | 2112/2113 | genoteerd zijn | genoteerd te zijn | Ja
54 | 2103-2104 | naar aanleiding van een correctieve actie van de fabrikant kunnen aanpassingen in de endoscopendesinfector worden aangebracht | Door correctieve een correctieve van de fabrikant kunnen aanpassingen in de endoscopendesinfector zijn aangebracht | ja
54 | 2105 | worden | zijn | Ja
54 | 2106 | dat | die | Ja
54 | 2107 | behandeld | verwerkt | Ja
54 | 2113 | zijn | te zijn | Ja
54 | 2125 | tenminste | veranderen in ten minste (in de betekenis van op z'n minst , minimaal of minstens is het ten minste met een spatie) | Ja
54 | 2148 | gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden | zijn te reinigen en te desinfecteren | Ja
55 | 2161 / 2264 | Niet al deze items zijn verplicht conform Convenant. Termen (digitaal) logboek vs machine logboek | Onderscheid maken wat in productdossier conform Convenant moet en wat in apparatuurbeheersysteem moet komen. Consistent gebruik termen logboek. | Ja | Andere terminologie voor logboek: algemeen beschrijven in tekst conform begrippenlijst
55 | 2183 | ruimtelijke condities – de luchtverversing | Er wordt verwezen naar de eisen van de fabrikant. Echter, de hoeveelheid luchtverversingen per uur is niet aan de fabrikant om te bepalen. Dit is een ARBO-eis, en die baseren hun eis weer op een richtlijn. In de praktijk zorgt deze regel voor onduidelijkheid door de verantwoordelijkheid te leggen bij de fabrikant waar deze niet hoort. Graag wijzigen. | Ja
55 | 2169 | typetest verklaring | typetestverklaring | Ja
55 | 2187 | waters specificaties | waterspecificaties | Ja
55 | 2195 | ingezien en aangevuld kan worden | is in te zien en aan te vullen | Ja
55 | 2199 | chemicaliën cans | cans met waterspecificaties of chemicaliëncans | ja | tekstueel aangepast
56 | 2215 | gebruikers logboek | gebruikerslogboek | Ja
56 | 2221 | proces beïnvloedend | procesbeïnvloedend | Ja
56 | 2226 | ev. recall | evt. recall | Ja
56 | 2267/2268 | Bij de ene staat KF/MT en in de begrippenlijst staat MT/KF | evt. recall | Ja
56 | 2218 | tenminste | veranderen in ten minste (in de betekenis van op z'n minst , minimaal of minstens is het ten minste met een spatie) | Ja
56 | 2239 | kan worden nagegaan | is na te gaan | Ja
56 | 2243 | kunnen worden geverifieerd | 2247zijn te verifiëren | Ja
56 | 2247 | aangegeven te worden | te zijn aangegeven | Ja
56 | 2248 | te worden | te zijn beargumenteerd | Ja
56 | 2256 | naar aanleiding van een correctieve actie van de fabrikant kunnen aanpassingen in de endoscopendesinfector worden aangebracht | Door correctieve een correctieve van de fabrikant kunnen aanpassingen in de endoscopendesinfector zijn aangebracht | ja
56 | 2258 | worden | zijn | Ja
56 | 2259 | dat | die | Ja
56 | 2253 | Door de fabrikant/leverancier aaangebrachte… | wijzingen = wijzigingen | Ja
57 | 2284 | Indien correcties worden aangebracht | dit gebeurd toch niet bij verificatie? | Ja | tekstueel aangepast
57 | 2309 | Medische perslucht | Dit is geen correcte term. Er zijn meerdere soorten perslucht. De term medische perslucht bestaat niet. Lucht voor medische instrumenten moet voldoen aan de ISO 8573. Ademlucht is echt iets anders en wordt voor andere doeleinden gebruikt. Er zijn verschillende klassen technische perslucht die worden aangegeven met cijfer combinaties zoals ISO 8573-141 Waar de eerste 1 staat voor olievrij, de 4 staat voor een bepaalde waarde in de dauwpuntmeting en de tweede 1 staat voor stofvrij. Als ik heb goed heb begrepen zou je voor een endoscopendroogkast ISO8573 -151 of ISO8573-141 kunnen gebruiken. In ieder geval zorgt de term “medische perslucht” voor verwarring omdat de term in technische zin geen enkele betekenis heeft. Iedere keer dat ik het probeerde op te zoeken liep ik vast in een woud van richtlijnen. Nu heeft iemand die ik ken het uitgezocht samen met een gassen specialist van NEDLAB. | Ja | Definitie toegevoegd voor medische perslucht
57 | 2294 | zullen kunnen voldoen | voldoen | Ja
57 | 2325 | Een en ander betekent dat de instelling niet zelf hoeft te testen of de endoscopen in de endoscopendroogkast gedroogd en bewaard kunnen worden | of de droogkast geschikt is om de endoscopen in te drogen en te bewaren. | Ja | tekstueel aangepast
58 | 2383 | onderhoudstechnicus / servicetechnicus | onderhoudstechnicus/servicetechnicus | Ja
58 | 2327 | moet worden nagegaan | wordt nagegaan (zie regel 2329) | Ja
59 | 2387 | overzicht tot te | overzicht toe te | Ja
59 | 2390 | gebruikers logboek | gebruikerslogboek | Ja
59 | 2397 | proces beïnvloedend | procesbeïnvloedend | Ja
59 | 2401 | ev. recall | evt. recall | Ja
59 | 10,4,4 | controleer of de lektestslang ook droog is |  | Nee | Dit staat al bij primair proces
59 | 2409 | zal zijn | is het | Ja
59 | 2413 | zullen afhangen | hangen af | Ja
60 | 2499 | Het is niet meer nodig voor alle wasmachines om de kanalen 1 voor 1 af te sluiten. Dit gaat in tegen jullie punt dat genoemd staat in regel 2487-2489. Houd er rekening mee dan na een flowcontrole er officieel een afbreekroutine moet gebeuren (afhankelijk van werking FC en leverancier). Wil je bv in de ETD double alle kanalen 1 voor 1 controleren dan heb je 2*18 testen nodig ( 6 kanalen, 3 endoscopen, blokkade/los). Dit betekend alleen al dat dit meer dan 1 dag kost per wasmachine. Tegenwoordig kunnen de machines makkelijk aan dat meerdere kanalen tegelijkertijd geblokkeerd worden. |  | Nee | Dit wordt al aangegeven in tekst
60 | 2482 | Kanaalblokkadetest | In Nederland van oudsher…' weglaten. Geen toegevoegde waarde. | Ja
61 | 2518 | Figuur 4 | Luchtkanaal en waterkanaal zijn in de figuur versprongen. | Ja
63 | 2558 | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
63 | 2554 | zou kunnen leiden | kan leiden tot | Ja
63 | 2564 | kan worden | wordt | Ja
63 | 2565 | moet worden | wordt | Ja
63 | 2570-2578 |  | ik snap het verschil tussen test 2 en 3 niet? Graag verduidelijking? | Nee
63 | 2533-2540 | Hier staat tekst wat niet over reinigingstests gaat, dus kan weg. Vrijgave wordt al vaker in het handboek genoemd. | Verwijderen tekst op regel 2533 t/m 2540 | Ja
64 | 2611 | dergelijk | dergelijke | Ja
64 | 2620 | microbiologische kwaliteit laatste | microbiologische kwaliteit van het laatste | Ja
64 | 2611 | dergelijk | dergelijke | Ja
64 | 2589 | zodat deze nog steeds gecontamineerd kan zijn | waardoor deze nog steeds gecontamineerd is | Ja | tekstueel aangepast
64 | 2616 | Negatieve kweekuitslagen zijn immers geen garantie voor een geborgd proces | Graag uitleg van deze stelling. | Ja
65 | 2643 | > 100 kve machine buiten gebruik stellen | Machine indien buiten gebruik wel 1x p 24 u een zelfdesinfectie laten doen ivm aangroei M.O. | Ja
65 | 2633 | (zie acceptatiecriteria Willis) | (zie tabel 3) | Ja
65 | 2653 | praktisch | praktische | Ja
65 | 2671 | 10.5.3 Microbiologische controle | Eerder in dit hoofdstuk is het microbiologisch testen van een leenendoscoop van facultatief naar “voor in gebruikname” gegaan. In deze paragraaf verwacht ik een onderbouwing voor deze switch. Ook komt de inhoud van deze paragraaf niet overeen met testen voor ingebruikname | Nee | onduidelijk wat met deze opmerking wordt bedoeld
65 | 2677 | De endoscopenleverancier kan NIEt verklaren of een endoscoop compatibel is met een bepaalde wasmachine. Dat kan de endoscopenleverancier simpelweg niet testen. Op een gegeven moment waren er in NL 18 unieke combinaties van wasmachine en chemie. Een endoscopen leverancier kan niet 18 systemen testen (3000 wasprocessen per systeem) en dat alleen nog maar voor NL. Dus de compatibiliteit voor leenscopen en wasmachines moet worden opgevraagd bij de wasmachine leverancier |  | Ja
65 | 2648 | Deze kunnen beschouwd worden als 2648 worst-case endoscopen | zijn te beschouwen | Ja
65 | 2650 | dan kunnen dezelfde | dan kan dezelfde | Ja
65 | 2666 | kunnen beïnvloeden | kunnen beïnvloeden veranderen in beïnvloeden. Kunnen weglaten uit de zin. Alle parameters beïnvloeden immers de effectiviteit | Ja
65 | 2669 | wordt aangeduid | staat vermeld | Ja
65 | 2676-2677 | Naast de compatibiliteitsverklaring …… | …….waarin de leverancier aangeeft dat de endoscoop effectief gereinigd en gedesinfecteerd wordt in de endoscopendesinfector wordt geadviseerd | Ja
65 | 2643 | In de tekst worden verschillende termen voor dezelfde norm aangegeven. Soms <11, soms >10. Dit zou een "gat" in de interpretatie kunnen geven tussen 10 en 11. Dit komt ook terug in bijlage 8. | Misschien consquent dezelfde aanduiding gebruiken. >=11 of <11. | Nee
65 | 2633 | Microbiologiche kwaliteit laatste spoelwater | (zie Tabel 3 - aangepaste…) ipv (zie acceptatiecriteria Willis), daarmee wordt beter verwezen naar de tabel. | Ja
65 | Par. 10.5.3 | Microbiologische controle leenendoscopen | Ik mis de richtlijn dat een leenendoscoop 2x door het R&D proces gaat voorafgaand aan het kweken, aangezien aangetoond is dat deze vanuit de fabrikant erg "vies" zijn. | Nee | Hiervoor is geen richtlijn beschikbaar
66 | 2713 | .. of droogkast) vindt | … of droogkast vindt | Ja
66 | 2717 | endoscopendesinfector buiten gebruik | endoscopendesinfector of droogkast buiten gebruik | Ja
66 | 2679 | En niet gebruikt op overledenen |  | Ja
66 |  | geen gegevens bekend zijn dat | geen gegevens bekend zijn dat kan wegegelaten worden. Kort maar krachtig: dat de endoscoop niet is toegepast bij…. | Ja
66 | 2680 |  | of verdenking op | Ja
66 | 2692 | chemicaliën cans | cans chemicaliën | Ja
66 | 2695 | Omissie protocollering | Omissieprotocollering | Nee
66 | 2709 | Oplettendheid van de desinfectiemedewerkers kan mogelijke storingen aan het licht brengen en risico's beperken. | Oplettendheid van de desinfectiemedewerkers brengt mogelijke storingen aan het licht en beperkt risico's | Ja
66 | 2713 | Typefout droogkast) | ) weghalen | Ja
66 | 2691 | (Bij) scholing medewerkers |  | Ja
70 | 2e regel | De endoscoop is aan de buitenkant met afgenomen | met alcohol? | Ja
70 | 3 | De endoscoop is aan de buitenkant met …..???? Afgenomen |  | Ja
71 | 5e regel | kadavers en /of (spatie tussen en /) | kadavers en/of | Ja
72 |  | putje reinigen: wat wordt daaarmee bedoeld? | vervangen door machines schoonmaken/ zeven | Ja
72 |  | bijlage 4 frekwentie volgens lokale afspraken | in ieder geval volgens de instructies van de fabrikant | Ja
75 |  | Er is naar mijn weten al in geen 10 jaar meer een CO2 kanaal ;) |  | Ja
80 | Laatste regel | Opmaakfout bij het punt na punt 4 | Moet punt 5 zijn. | Ja
81 | Eerste regel | Opmaakfout bij eerste punt |  | Ja
82 |  | Partikelgehalte (Deeltjes in de lucht in het opslagcompartiment) | Hier eventueel nog iets opnemen over het feit dat er bij het openen van de deuren van de droogkast, relatief warmelucht aan de boven zijde uit de kast stroomd en vervolgens koude-en vuilelucht vanuit de ruimte (vanaf de vloer) de kast intrekt. Wanneer de droogkasten ook als bewaarkast worden gebruikt en de scopen daar tot max dertigdagen mogen worden opgeslagen, waarbij de deuren x maal per dag worden geopend om scopen in te hangen of er uit te halen, is er een serieus riscico op hercontaminatie van de tip van de scopen die veelal onder in de kast hangt. Deeltjes metingen hebben laten zien dat het aantal deeltjes van 0,3 tot 10µm sterk toenemen wanneer de deuren worden geopend. | Nee | ISO 16442
89 |  |  | Bijlage 10 flowschema aanpassen met: Machine buiten gebruik wel 1x per 24 uur een zelfdesinfectie laten doen ivm aangroei MO | Nee
95 |  | 1.2 | MDR toevoegen | Ja
97 | NVT | Regel 6,3 ontbreekt | Regels in volgorde neerzetten | Ja
100 |  | Formeel kan de endoscopen leverancier NOOIT compatibiliteit geven voor wasmachines en chemie. Dat kan de endoscopenleverancier simpelweg niet testen. Op een gegeven moment waren er in NL 18 unieke combinaties van wasmachine en chemie. Een endoscopen leverancier kan niet 18 systemen testen (3000 wasprocessen per systeem) en dat alleen nog maar voor NL. Dus de compatibiliteit voor leenscopen en wasmachines moet worden opgevraagd bij de wasmachine leverancier. Ik weet dat leveranciers van endoscopen dat nu wel doen maar dat is vooral een wassen neus. Simpelgezegd: Olympus, Pentax, Fuji, Storz, Xion, Wolf hebben allen geen Wassenburg, Olympus, Steelco, Getinge, Lander, Belimed, Cantell wasmachine staan. |  | Nee | Dit is een voorbeeld voor instelling, die zelf kan bedenken dat ze dit elders opvragen
102 |  | 1.2 | nakijken en gelijktrekken voor wasmachines, droogkasten ook MDR? | Ja
104 | NVT | Regel 8,3 is eruitgehaald | Graag deze weer terugplaatsen | Nee | Dit format is bepaald door SVN
1-118 |  | Dit document is niet geschreven voor medisch specialisten, maar voor technici cq endoscopie deskundigen. Het is moeilijk leesbaar, beperkt wetenschappelijk onderbouwd en zeer gericht op wasmachine reiniging, waarvan in dit document ook wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Laatste alinea pagina 12 moet duidelijker naar voren komen dat er meerdere mogelijkheden zijn (zoals UV-C), waarvan de waarde moet worden onderzocht. Concluderend, niet een richtlijn zoals artsen die (kunnen) gebruiken in de praktijk. | Andere technieken (zoals UV-C) duidelijker naar voren laten komen in het document. Document beknopter en leesbaarder maken. | Nee | SFERD handboek is een praktijkhandboek
13-15 |  | Geen wetenschappelijke onderbouwing dat centrale sterilisatie beter is dan decentrale sterilisatie voor endoscopen zonder werkkanaal. Tevens worden de kosten niet benoemd, waarbij ik benieuwd ben wat er goedkoper en efficienter is. | Niet zo explicitiet noemen dat centraal de voorkeur heeft, tenzij wetenschappelijk onderbouwd dat het veiliger, efficienter en goedkoper is. | Nee | SFERD handboek is een praktijkhandboek
16-18 | §3.1 | Wat mist: 'Apparatuur deskundige / adviseur medische technologie', dit kan een Biomedisch Technoloog (BMT) of Klinisch Fysicus (KF) zijn. | Toevoegen "Adviseur medische technologie": * is verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur; * is verantwoordelijk voor de geldende procedures bij preventief en correctief onderhoud van flexibele endoscopen en de daarbij behorende apparatuur inclusief veiligheidsinspectie, kalibratie en uitvoering verificatieplan * is medeverantwoordelijk voor het opstellen van PvE en PRI voor de invoering van flexibele endoscopen en bijbehorende apparatuur voor herverwerking; * Levert input op bouw- en inrichtingseisen van de reiniging/desinfectie ruimte van endoscopen. | Nee | SFERD: is instellingafhankelijk.
16-18 | §3.1 | Term technisch beheerder is verwarrend. In het document wordt ook instrumentatie technicus genoemd. | Technisch beheerder vervangen door: technicus. | Ja | tekstueel aangepast
16-18 | §3.1 | Alleen bij de DSRD staat de taak: is medeverantwoordelijk voor het optellen van PvE voor de aanschaf van flexibele endoscopen en -apparatuur. Ook andere functionarissen dienen dit als taak te hebben. Daarnaast ook input op de risicoanalyse bij verwerving van nieuwe endoscopen en apparatuur voor herverwerking. | * is medeverantwoordelijk voor het opstellen van PvE en risicoanalyse voor de aanschaf van flexibele endoscopen en bijbehorende apparatuur voor herverwerking; Toevoegen bij: * Technisch beheerder, Medisch specialist, Leidinggevende reiniging en desinfectie/Teammanager waar endoscopen worden gebruikt, Desinfectiemedewerker en/of Endoscopie-assisterende, adviseur medische technologie | Ja
16-18 | §3.1 | Bij DSRD staat: is medeverantwoordelijk voor het optellen van PvE voor de aanschaf van flexibele endoscopen en -apparatuur. Ook andere functionarissen doen dit. Daarnaast ook input op de PRI. | * is medeverantwoordelijk voor het opstellen van PvE en risicoanalyse voor de aanschaf van flexibele endoscopen en bijbehorende apparatuur voor herverwerking | Ja
47/48 |  | Imagoverlies | Hoort dit thuis in een richtlijn? | Nee | Ja, dit maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem.
Algemeen |  | veel te uitgebreid, detaillistisch theoretisch en niet op de dagelijkse praktijk toegesneden handboek: bijvoorbeeld: centraal niet haalbaar (kost teveel tijd, scopen en personeel), track and trace niet haalbaar (moet ICT worden aangepast); teveel bijscholing/nascholing inclusief bewijzen moeten gecontroleerd worden, teveel check momenten; hierdoor teveel bureaucratie en registratie (iets waar we met zijn allen van af willen!) | beknopter, meer praktischer handboek max 15 pagina's | Nee
Algemeen |  | niet duidelijk of dit over flex scopen met of zonder werkkanaal gaat en of daar verschil in moet worden gemaakt | als dit handboek in gebruik genomen wordt duidelijk aangeven wat voor flexibele scopen zonder én met werkkanaal geldt | Nee | Bij stap 15 in hoofdstuk 5 staan de uitzonderingen beschreven voor kanaalloze scopen.
Algemeen |  | theoretisch mooi handboek, maar volstrekt niet haalbaar in de praktijk: naast scopen hebben we nog veel meer apparatuur waar we gebruik van maken, stel je voor als voor elk type apparatuur (boren, zagen, lasers, robots, etc ) een dergelijk handboek nodig zou zijn met track/trace, deskundigheidssysteem, nachsolingsbewijzen etc. | geen officieel handboek, maar schalen onder competetenties en verantwoordelijkheden van gebuiker; evt korte samenvatting met richtlijnen van max 15 pagina's | Nee
Algemeen |  | niet duidelijk of dit handboek over flexibele fiberscopen, HD-videoscopen of flexibele scopen met filtering van licht gaat | aanpassingen voor fiberscopen , HD-videoscopen | Nee | Handboek gaat over alle flexibele endoscopen
Algemeen |  | niet duidelijk hoe reinigingsproces de beeldkwaliteit (is primaire doel van een scoop) beinvloed en hoe dit gecontroleerd wordt. | beschrijven hoe beeldkwaliteit (is einddoel van een scoop( een flexibel apparaat war je ergens mee naar kijkt)) wordt gecontroleerd | Nee | SFERD is een kwaliteitshandboek ten aanzien van reiniging, desinfectie en droging van flexibele endoscopen.
Algemeen |  | aan veel eisen in dit handboek is niet te voldoen | beknopter, meer praktischer handboek max 15 pagina's | Nee
Algemeen |  | Ik heb in het nieuwe kwaliteitshandboek niets gezien over mogelijke UV desinfectie. Dat vind ik een gemiste kans. Zou goed zijn hier een mening over te weten. |  | Nee | UV desinfectie wordt nog niet breed ingezet bij endoscopie wellicht zal dit bij een volgende versie een prominentere rol krijgen. Er is wel een apart stukje opgenomen over innovaties en hoe hiermee om te gaan.
Algemeen |  | MT / KF. Hierbij hoort ook de biomedisch technoloog | MT/KF vervangen door adviseur medische technologie | Ja
Algemeen |  | Desinfectie met UV-C. | Het desinfecteren van kanaalloze endoscopen is in opkomst (zonder gebruik disposable hoes). Het bedrijf UV Smart is bezig met de CE certificering van hun desinfector voor kanaalloze endoscopen (D60). Helaas ontbreekt in het kwaliteitshandboek hoe om gegaan moet worden met dit type desinfectoren (bv of 'traditionele reiniging en desinfectie' nog periodiek nodig is; eisen aan de voorwas etc). Ik denk dat het een toegevoegde waarde is als dit opgenomen wordt in de nieuwe versie van de SFERD. | Nee | UV desinfectie wordt nog niet breed ingezet bij endoscopie wellicht zal dit bij een volgende versie een prominentere rol krijgen. Er is wel een apart stukje opgenomen over innovaties en hoe hiermee om te gaan.
algemeen |  | xxx / xxxxx | voor en na / in principe geen spatie: https://taaladvies.net/gebruik-van-schuine-streep-slash-duitse-komma/ | Ja
Algemeen |  | Wijzigingen in de verschillende handboeken | In elk SFERD handboek zou een overzicht opgenomen moeten worden met de wijzigingen t.o.v. de vorige versie. | Ja
Algemeen |  | Verwisseling terminologie; leverancier en fabrikant | Het hele handboek moet gecontroleerd worden op juiste vermelding. Daar waar nu nog leverancier wordt vermeld wordt vaak de fabrikant bedoeld. De IFU van de fabrikant is leidend. Nu lijkt het soms of de mening van de leverancier leidend is daar waar het de fabrikant moet zijn. | Ja
Algemeen |  | Droging met plasma Typhoon ipv droogproces in droogkast? | Is hier een standpunt over in te nemen? | Nee | De Plasma Typhoon wordt nog niet breed ingezet bij endoscopie. Er is wel een apart stukje opgenomen over innovaties en hoe hiermee om te gaan.
Algemeen |  | UV desinfectie flexibele KNO endoscopen | Is hier een standpunt over in te nemen? In mijn ogen kan het geen optie zijn wanneer de standaard machinale reiniging is die aan desinfectie vooraf moet gaan | Nee | UV desinfectie wordt nog niet breed ingezet bij endoscopie wellicht zal dit bij een volgende versie een prominentere rol krijgen. Er is wel een apart stukje opgenomen over innovaties en hoe hiermee om te gaan.
Algemeen |  | Streefnormen genoemd in de SFERD: 1. desinfectoren met doorgeefsysteem 2. digitale registratie 3. machinale RD van de transportbakken | De in de WIP-RL Flexibele endoscopen (2015) genoemde maximale implementatietermijn (10 jaar) zal per 2025 verstreken zijn en dus in de looptijd van deze versie van de SFERD gerealiseerd moeten worden. Dat moet met enige urgentie benoemd worden in de SFERD 6.0. Deze urgentie blijkt nu nergens uit, lijkt eerder een soort vrijwillige 'keuze' | Nee | SFERD: op basis van risicoinschatting door de zorginstelling. Ook SRI afwachten.
Algemeen |  |  | Op de inhoud zelf zal ik niet ingaan aangezien de IGJ een toetsend orgaan is en hierdoor niet de juiste instantie is om inhoudelijk te reageren. Waar ik wel op in wil gaan is tekstueel. In het document wordt meerdere keren gesproken over “IGJ vindt” en meer zinnen van deze strekking. Daarmee zinspelend dat wat de IGJ vindt de norm is. De IGJ is echter een toetsend orgaan en bepaalt zelf de norm niet. Het zou beter zijn als in het SFERD handboek verwezen wordt naar een originele bron, bijvoorbeeld richtlijnen of dat er zo gewerkt moet worden aangezien er consensus is over een bepaalde aanbeveling. Verder is het voor de IGJ van belang dat er gekeken wordt naar de handhaafbaarheid van het handboek. Wanneer in het handboek veel woorden staan als: kan, mag etc. is het lastig om op een eenduidige wijze toezicht te houden. De inspectie adviseert u nadrukkelijk om in het handboek te verwijzen naar originele bronnen cq veldnormen. | Ja | verwerkt
Algemeen |  | Kwaliteitsborging SFERD handboek zelf | De kwaliteit van een handboek, in dit kader de SFERD, is m.i. gebaat bij het regelmatig herzien van de leden in de SFERD commissie. Ik zou willen pleiten voor vaste procedure hieromtrent in het SFERD handboek .Belangrijk voor dit handboek is dat dit een levend document blijft, met vertegenwoordigers uit de praktijk die regelmatig worden gewisseld om de frisse blik te kunnen behouden die belangrijk is. Het SFERD handboek zelf kan wat mij betreft ingekort worden, tekstueel verbeterd (korter en bondiger). Ik merk in toenemende mate dat er stukken tekst worden aangepast en toegevoegd waarmee de leesbaarheid minder wordt en soms de samenhang verloren gaat. Dat vind ik erg jammer en hoop dat daar aandacht voor is. | Nee | Dit wordt bepaald door afvaardigende verenigingen
Algemeen, bijv. 16-18 |  | Termen invoering, aanschaf etc. worden door elkaar gebruikt. 650: aanschaf 664: introductie 680: aanschaf 717: Invoering 2706: Invoering | Gebruik van consistente termen door het hele document. Voorkeur voor de termen: verwerving en invoering (zie ook Convenant Medische Technologie) | Ja | Gewijzigd in introductie.
Algemeen, maar bijv. 16 | bijv. 626 | Door het document heen wordt de afbakening "Reiniging en desinfectieproces" genoemd, terwijl het af en toe ook gaat over de gehele levenscyclus, bijvoorbeeld inclusief de aanschaf. Onduidelijkheid wat nu de focus is van het SFERD handboek? | Het handboek zou idealiter over het gehele proces van endoscopen en bijbehorende apparatuur voor herverwerking moeten gaan; dus invoering - gebruik (incl. R&D, onderhoud, validatie) - afstoting. | Nee
Algemeen, maar bijv. 17 | 709-731 664 | Wat wordt bedoeld met '(medische) apparatuur'? Zowel endoscopen als apparatuur voor herverwerking? Wordt door elkaar gebruikt. | Consistentie door het gehele document. Technisch beheerder is zowel verantwoordelijk voor endoscopen als bijbehorende apparatuur voor herverwerking | Ja
Bijlage 13 | 92 / 30e regel | Direct methode | Directe methode | Ja
Bijlage 13 | 92 / 42e regel | worden aangetoond.. | worden aangetoond. | Ja
Bijlage 15 | 95 / 2.1 | compatibiliteitslijst zij. | compatibiliteitslijst staan. | Ja
Bijlage 15 | 95 / 3 | Uitlijnen |  |  | Layout wordt vlak voor publicatie aangepast
Bijlage 15 | 96 / 3.8 | stoffen achterblijven in de units | stoffen achterblijven in de units | Ja
Bijlage 15 | 96 / 4.5 | Er wordt gesproken over een contine kanaalaanslutingscontrole. Daarna wordt er gesproken specificeer in welke fase | Continue is dan toch alle fasen | Ja
Bijlage 15 | 99 / 11.6 | Binnen 24 uur een technicus aanwezig kan zijn. | Het is een vraag waar je Ja of Nee op beantwoord dus dan moet de regel als volgt zijn: Binnen 24 uur kan een technicus aanwezig zijn. | Ja
Bijlage 15 | 99 / 11.7 | Bij soft- en hardwareproblemen de maximale downtime 24 uur is | Het is een vraag waar je Ja of Nee op beantwoord dus dan moet de regel als volgt zijn: Bij soft- en hardwareproblemen is de maximale downtime 24 uur. | Ja
Bijlage 16 | 100 / 2.5 | onderzoek en reiniging/desinfectie | onderzoek en reiniging, desinfectie en droging | Ja
Bijlage 17 | 102 koptekst | Aandachtspunten voor het opstellen | Aandachtspunten voor het opstellen verwijderen | Ja
Bijlage 17 | 104 / 7.5 | … over een maximaal bewaartijd.. | … over een maximale bewaartijd .. | Ja
Bijlage 17 | 104 / 7.5 | ...indien bewaartijd is .. | ...indien de bewaartijd is.. | Ja
Bijlage 17 | 104 / 10.8 | … gedurende 10 minimaal 10 jaar .. | … gedurende minimaal 10 jaar .. | Ja
Bijlage 18 | 105 / punt 1 | Een in de reiniging of desinfectie ontoelaatbare … | Een in de reiniging, desinfectie of droging ontoelaatbare … | Ja
Bijlage 18 | 105 / punt 2 | … processen van reiniging en desinfectie van endoscopen ... | … processen van reiniging, desinfectie en droging van endoscopen ... | Ja
Bijlage 18 | 105 / 2.10 | De afzuigdop wordt uit elkaar gehaald | Wat is de afzuigdop dan die uit elkaar gehaald kan worden? | Ja | Gewijzigd in: "ventielen" worden losgekoppeld en gereinigd
Bijlage 18 | 107 / 6.3 | FIFO | Moet dit in de afkortingenlijst komen? | Ja | Gewijzigd in FEFU en toegevoegd aan afkortingen
Bijlage 18 | 109 / 10.6 | .. bovenzijde van de deksel, .. | .. bovenzijde van de deksel/buitenzijde deur, .. | Ja
Bijlage 18 | 109 / 11 | Geen scholing voor de drooogakst vermeld |  | Ja
Bijlage 18 | 109 / 12.2 | Er wordt gesproken over de machine Geldt dit ook voor de droogkast of moeten we daar een apart sectie voor maken? |  | Ja | Gewijzigd in: de apparatuur
Bijlage 19 | 111 / 1e regel | Vragenlijst ten behoeve van endoscopie-afdelingen | Vragenlijst ten behoeve van endoscopie afdelingen | Ja
Bijlage 19 | 111 / 1.6 | … DSMH en H&I in … | H&I in afkortingslijst? | Ja | tekstueel aangepast
Bijlage 19 | 113 / 7.1 | … bewust van zijn/ haar handelingen | … bewust van zijn/haar handelingen .. Of genderneutraal misschien? | Ja
Bijlage 20 | 115 / 2.7 | Er staat een extra spatie tussen endoscopendesinfector en wordt |  | Ja
Bijlage 20 | 117 / 7.10 | … defecte apparatuur/ endoscopen .. | … defecte apparatuur/endoscopen .. | Ja
Bijlage 20 | 117 / 7.10 | … via AT/ MT .. | … via AT/ MT .. En AT staat niet in de afkortingenlijst | Ja | Gewijzigd in: Technisch beheerder/adviseur MT
Bijlage 20 | 115 / 1.2.1 | • vóór ingebruikname/ bij aanschaf | • vóór ingebruikname/bij aanschaf | Ja | Gewijzigd in: vóór introductie
Bijlage 6a | Hoofdtekst | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
Bijlage 6a | 77 / 1e regel | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
Bijlage 6a | 77 / 2e regel | tot gevolg heeft | tot gevolg heeft | Ja
Bijlage 6a | 77 / 3/4e regel | tot gevolg heeft | tot gevolg heeft | Ja
Bijlage 6a | 77 / 8e regel | dient MDR in | dinet de MDR in | Ja
Bijlage 6a | 77 / 13e regel | of lijst | of de lijst | Ja
Bijlage 6a | 77 / 14e regel | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
Bijlage 6a | 77 / 19e regel | water kwaliteit | waterkwaliteit | Ja
Bijlage 6a | 77 / Overal | ISO 15883 | op andere plaatsen NEN 15883 dan weer NEN EN ISO 15883. Dan staat er soms NEN-EN-ISO Dit gebeurd ook met de 16442 |  | Referenties zullen vlak voor publicatie worden gecontroleerd
Bijlage 6a | 78 / 10e regel | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
Bijlage 6a | 78 / 11e regel | tot gevolg kan hebben | tot gevolg kan hebben | Ja
Bijlage 6a | 78 / 12/13e regel | die tot gevolg kan hebben | die tot gevolg kan hebben | Ja
Bijlage 6a | 78 / 23e regel | proces beïnvloedend | procesbeïnvloedend | Ja
Bijlage 6a | 78 / 40e regel | Mogelijk moet een lookback in gang ... | Mogelijk moet een lookback in gang ... | Ja
Bijlage 7 | 80 punt 2 | Vochtigheid dauwpunt | Vochtigheid/dauwpunt | Ja
Bijlage 7 | 80 punt 5 | Er staat 1 bij automatische bewaking | Dit moet punt 5 zijn | Ja
Bijlage 7a | Punt 4 | Bij punt 2 staat "Zie NEN-EN-16442 par 6.3" | Hier kan staan "Zie NEN-EN-16442 par 6.6.3" | Ja
Bijlage 7a | 82 / 6.2.3 | 15 a 20 minuten | 15 á 20 minuten | Ja
Bijlage 7a | 82 / 7.3 | zie $8.2.h van EN16442 | zie $8.2.e van NEN-EN-16442 | Ja
Bijlage 7a | 82 / 8.3 | zie $8.2.h van EN16442 | zie $8.2.e van NEN-EN-16442 | Ja
Bijlage 7a | 82 / 9 | 1.u Materialen | 9.1 Materialen | Ja
Bijlage 7a | 83 / 10.1.1 | De twee endoscopen die in 7.1 zijn geïdentificeerd, | Er zijn geen scopen geïdentificeerd in 7.1 | Ja | 7.1.3
Bijlage 8 | 84 / 3e regel | proces beïnvloedende | procesbeïnvloedende | Ja
Meerdere, o.a. 9 | Meerdere plekken | NIAZ heet tegenwoordig Qualicor Europe | NIAZ vervangen door Qualicor | Ja
| Bijlage 7 | 2. Lucht | Verversinggraad is verversingsgraad; met een koppel-s ertussen. | Ja
| Bijlage 8 | Afname monsters | beide personen dragen handschoenen…Waarom wordt hiervoor gekozen? Het juist desinfecteren moet voldoende zijn. Gedesinfecteerde handen zijn schoner dan gehandschoende handen. Daarnaast is het ook verspilling van handschoenen. Ook bij het uitnemen van de endoscoop wordt gewerkt met gedesinfecteerde handen. Als dat daar voldoende is moet dat hier ook voldoende zijn. Bij de benodigdheden staat: beschermende kleding. Deze worden niet genoemd in het vervolg. Niet nodig? | Ja | aangepast: volg lokaal beleid op basis van risico-inschatting (zie onder 5.1)
| Bijlage 19 | 5. Uitvoering drogen en opslag endoscoop in droogkast | Deze criteria horen bij Bijlage 18 - Voorbeeld auditformulier Endoscopie R&D. En niet bij de afdeling Endoscopie. | Nee | instellingsafhankelijk Formulier = voorbeeld
|  | Verantwoordelijkheden DSRD | Is verantwoordelijk voor het opstellen van verificatieprocedures. | Ja
|  | Verantwoordelijkheid DSRD | Is verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitshandboek. Niet adviserend. Draagt zorg voor implementatie van het kwaliteitshandboek in het ziekenhuis. | Ja | tekstueel aangepast
|  | Verantwoordelijkheid DSRD | Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de richtlijn: “Controle microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen ©2017 Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie” | Nee | beheersmaatregelen worden niet specifiek benoemd bij verantwoordelijkheden
| bijlage 2 | de endoscoop is aan de buitenkant met afgenomen en gedesinfecteerd. | Zin verbeteren. | Ja
| bijlage 2 | met alcohol 70% afgenomen | handmatig gedesinfecteerd. (er zijn namelijk ook andere middelen dan alcohol 70 %. | Ja | tekstueel aangepast
| bijlage 3 | naam Instelling | naam instelling | Ja
| bijlage 3 | niet gebruikt op dieren | niet gebruikt is op dieren | Ja
| bijlage 3 | of pathologisch | of in pathologisch | Ja
| bijlage 3 | verzend datum | verzenddatum | Ja
| bijlage 6 | …. | soms een punt aan het einde van een zin en soms niet | Ja
|  | Training en scholing, | Waarom worden alleen scholing voor de medewerker RD en de DSRD benoemd? En van de overige betrokken functies niet? Het is dan beter om in algemene bewoordingen iets te zeggen over relevantie van scholing voor alle betrokken medewerkers gennoemd in de SFERD | Nee | andere functies zijn geregistreerde en officieel erkende functies
| 810 | onderhouden deskundigheid |  | Nee | onduidelijk wat met deze opmerking wordt bedoeld
|  | frekwente procesuitvoering | minimaal elke 2 weken dagdeel werkzaam en jaarlijks scholing | Nee | Dit is instellingsafhankelijk en onderdeel van intern beleid ten aanzien van 'aantoonbaar bevoegd en bekwaam'
|  | stap 8 | MSMH medewerker | Nee | instellingsafhankelijk
|  | stap 1 | visuele inspectie | Nee | zie stap 12
|  | stap 10 | visuele inspectie | Nee | Dit staat er al